## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院空港院区（扶绥县中医医院）X射线血管造影系统（DSA）球管产品参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 阳极热容量≥5.0MJ
| 2 | 管套热容量≥7.7MJ
| 3 | 焦点数量≥2个
| 4 | 焦点尺寸（IEC 336/2005）：小焦点≤0.9mm*0.7mm；大焦点≥1.2mm*1.1mm
| 5 | 焦点功率≥72KW
| 6 | 120KV时最大毫安输出≥600mA
| 7 | 管套出线窗口FOV（Field of View）尺寸：40mm
| 8 | 支持0.35秒每圈的高速旋转。
| 9 | 球管拥有ASiR芯片，并提供接口，以支持DSA的ASiR技术。
| 10 | 球管最大额定电压≥140KV
| 11 | 阳极靶面角度：7度
| 12 | 供应商须承诺提供的球管需适用GE OptimaIGS330 DSA机型，且为全新、合法的产品。
| 13 | 具有DSA原厂的 InSiteTM 数字化远程故障筛排系统，能提前预知DSA整机及球管的问题。
| 14 | 具有基于宽带接入的、可动态远程监测设备温湿度实时曲线的软件及硬件,对设备的电气环境进行24小时实时监测。能24小时实时动态的球管异常打火次数，球管使用量等监测。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注

## Sheet2
30°内窥镜 | 2 | 支
30°双阀镜鞘 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
双头骨膜剥离器 | 2 | 支
神经根拉钩 | 2 | 支
神经根拉钩 | 2 | 支
半套管牵开器 | 2 | 支
半套管牵开器 | 2 | 支
半套管牵开器 | 2 | 支
半套管牵开器 | 2 | 支
L型 | 2 | 支
直型骨凿 | 2 | 支
左弯骨凿 | 2 | 支
右弯骨凿 | 2 | 个
前弯骨凿 | 2 | 个
前弯骨凿 | 2 | 支
三角骨凿 | 2 | 支
方形骨凿 | 2 | 支
直型吸引器 | 2 | 支
弯头吸引器 | 2 | 支
肌肉扩张器 | 2 | 支
骨锤 | 2 | 支
直型椎板咬骨钳杆 | 2 | 支
弧形椎板咬骨钳杆 | 2 | 支
咬骨钳柄 | 2 | 支
直型枪柄式髓核钳 | 2 | 个
弯型咬骨剪 | 2 | 个
减压器械盒 | 2 | 个