## Sheet1
单光子发射断层及X射线计算机体层摄影成像系统（SPECT/CT） 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 1.探头与晶体
| 2 | 1.1探头规格：两个探头，每个探头有效视野：≥530mm×380mm
| 3 | 1.2晶体类型：NaI晶体或CZT晶体
| 4 | 1.3能量范围:40-620keV
| 5 | 1.4系统灵敏度（cpm/μCi，LEHR准直器，NEMA标准）≥200cpm/μCi
| 6 | 1.5能量分辨率（NEMA标准）：≤9.9%
| 7 | 2、CT部分
| 8 | 2.1 CT轴扫模式下每圈扫描层数≥16层，层厚≤3 mm
| 9 | 2.2球管最高电压≥130kV
| 10 | 2.3球管热容量（100%效率）≥5.0MHU
| 11 | 2.4扫描速度≤0.5s/360度/圈
| 12 | 3.软件
| 13 | 3.1、具备心肌显像定量分析软件系统
| 14 | 3.2、具备心肌血流灌注分析软件包
| 15 | 4、数据采集
| 16 | 4.1一体化的采集工作站可以同时采集SPECT及CT，以及双核素采集。
| 17 | 4.2独立影像工作站，可以同时完成SPECT及CT的后处理功能，可在远离主机的房间独立工作，不与主机共享硬盘。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注