## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 连续性血液净化设备 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 具备多种治疗模式；具有连续性血液滤过CVVH、连续性血液透析CVVHD、连续性血液透析滤过CVVHDF、缓慢超滤SCUF、血液灌流HP、血浆吸附PA、血浆置换PE、连续性血浆滤过吸附CPFA等治疗模式；
| 2 | 具备各治疗模式一键式自由切换；
| 3 | 液体泵流速范围（1-250ml/min）；
| 4 | 连续工作24小时以上，超滤精度：称重系统精度≤±6g，液体平衡误差≤±25mL/h，累积误差≤±120 mL；
| 5 | 具备多种稀释方式，前稀释、后稀释、前后混合稀释；
| 6 | 具有置换液加热同时有温度反馈控制系统；
| 7 | 触摸屏，具备多种引导式操作界面；
| 8 | 监测压力值范围-450mmHg～+750mmHg,可直接支持与ECMO自由联接。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注