## Sheet1
上肢机器人设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 外骨骼机械臂设计，具有可独立活动的肩关节、肘关节、尺桡关节结构，可进行肩关节内收外展、肩关节的前屈、肘关节屈曲和尺桡关节的旋前旋后的活动训练。
| 2 | 传感器技术：采用≧8个角度传感技术，非接触式检测、性能稳定、使用寿命长、高灵敏度。
| 3 | 采用橡胶空气型压力抓握装置，侦测灵敏，对抓握手型和位置无特别要求，供不同肌力状况患者进行抓握训练，还原患者真实握力体验。
| 4 | 外骨骼机械臂可进行左手或右手的切换，满足左/右上肢的训练需求。
| 5 | 配备专用手套：协助固定患者手部，防止早期手功能障碍的患者在训练过程中滑脱造成意外损伤，同时增加与外骨骼的匹配度，保证临床治疗效果。
| 6 | 评估功能：可评估上肢三大运动关节四大运动方向以及握力等活动范围，评估数据可通过多种方式呈现并能够导出，协助临床治疗进行客观性评价，制定治疗方案。
| 7 | 数据库功能：记录患者基本信息、评估结果及所有训练数据，方便治疗师后期查阅，形成数据库，作为科研数据支持。
| 8 | 显示界面：采用大屏幕液晶电视显示计算机虚拟操作界面。
| 9 | 视觉、语言智能反馈：系统具有动作的指引、声音提示、视觉的刺激等多种感知觉的生物反馈。
| 10 | 训练模式：具有不少于3种维度训练模式，针对于患者不同功能状态，为患者提供目的性、功能性的训练。
| 11 | 软件识别功能：智能识别训练左/右手臂。
| 12 | 上肢外骨骼硬件参数：上臂长度调节最大距离：90mm，前臂长度调节最大范围：145mm，手臂架高度最大距离：400mm，手臂架平移最大距离：600mm，握力值范围：0~10 Kg。
| 13 | 外骨骼减重/负重补偿功能：上臂重力补偿范围：0~9.5 Kg、前臂重力补偿范围：0~4.5 Kg;前臂及上臂的减重/负重装置通过一体式旋钮调节，在减重状态下可以为患者减轻一部分肢体重力的影响，负重状态下可以实现垂直活动的抗阻训练。
| 14 | 治疗时间：1~1440min。
| 15 | 电源要求：电源输入：a.c.220V，50Hz。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注