## Sheet1
生物反馈神经肌肉刺激治疗台设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 1.设备治疗通道数量≥8个，其中电刺激和生物反馈同步治疗通道数量≥4个，8通道神经肌肉电刺激通道，独立的治疗通道，可独立或同步调节刺激强度，可同时多部位治疗互不干扰；
| 2 | 具有生物反馈神经肌肉肌力功能评估检测系统，通过比对评估模式，对肌肉的张力、收缩力、耐力进行评估检测，自动生成报告单；
| 3 | EMG检测范围：2-2000uV；
| 4 | 测量灵敏度：≤1uV；
| 5 | 通频带宽：20Hz～500Hz(-3dB)(不包括陷波波段)；
| 6 | 差模输入阻抗：≥4MΩ；
| 7 | 共模抑制比：≥100dB；
| 8 | 至少包含单面波、双面波、交互波等电刺激输出波形；
| 9 | 电刺激脉宽：50-800us可调；
| 10 | 电刺激频率：1-400HZ可调；
| 11 | 电刺激强度范围：≥85mA可调；
| 12 | 治疗模式至少包含：电刺激（循环电刺激）、触发电刺激、生物反馈、反馈刺激等；
| 13 | 触发电刺激治疗模式具有自动阈值和手动阈值设置功能；
| 14 | 具有肌肉耐力训练、肌肉放松训练，痉挛肌治疗、双部位生物反馈训练、肌肉协同性训练治疗等特殊治疗方案；
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注