## Sheet1
PT床 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | PT床（宽）6张
| 2 | 电机升降，增加床体稳定性和安全性；
| 3 | 产品能通过收滑轮踏板实现固定和移动功能的转换；
| 4 | 抗菌耐磨高弹力皮革，高阻燃性、抗菌、耐温、防划、床体弹力好、舒适；
| 5 | 间隙运行，运行≧2分钟，休息≧18分钟；
| 6 | 床体重量：125kg，允差±5kg；
| 7 | 床面规格（长×宽）：210(L)cm*120(W)cm，允差5cm；
| 8 | 升降高度：42cm～96cm，允差±5cm；
| 9 | 背板活动角度：80°，允差±5°；
| 10 | 配备紧急停止开关；
| 11 | 配备手控器，治疗师可根据需要灵活调节床体的升降功能；
| 12 | 床板的安全工作荷载≧170kg；
| 13 | 电压：a.c.220V，50Hz，输出功率：150VA；
| 14 | 防进液程度：IPX4；
| 15 | PT床（窄）2张
| 16 | 电机升降，增加床体稳定性和安全性；
| 17 | 产品能通过收滑轮踏板实现固定和移动功能的转换；
| 18 | 抗菌耐磨高弹力皮革，高阻燃性、抗菌、耐温、防划、床体弹力好、舒适；
| 19 | 间隙运行，运行≧2分钟，休息≧18分钟；
| 20 | 床体重量：95kg，允差±5kg；
| 21 | 床面规格（长×宽）：210(L)cm*75(W)cm，允差5cm；
| 22 | 升降高度：43cm～95cm，允差±5cm；
| 23 | 背板活动角度：80°，允差±5°；
| 24 | 配备紧急停止开关；
| 25 | 配备手控器，治疗师可根据需要灵活调节床体的升降功能；
| 26 | 床板安全工作载荷：床板的安全工作荷载≧170kg；
| 27 | 电压：a.c.220V，50Hz。输出功率：150VA；
| 28 | 防进液程度：IPX4；
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注