## Sheet1
六功能直立电动病床 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 床体尺寸(无床垫）：2235x1050x(505-750)mm 允差55mm；
| 2 | 床垫平台尺寸：1950x900mm 床垫尺寸：1950x900x50 允差55mm；
| 3 | 床下框离地间距：170mm 允差60mm 方便移位机的使用；
| 4 | 床头板、床尾板可拆卸，护栏可上下移动；
| 5 | 配备手控板和护士控制板，护士控制板有一键式背膝联动控制功能；
| 6 | 带整体功能锁定的装置；
| 7 | 床体前方框架开叉结构，床体四角有配备防撞滚轮；
| 8 | 背带有手动紧急CPR释放装置，两侧设有把手释放装置；
| 9 | ≧6个超级静音电机控制床体升降及角度调节；
| 10 | 配备耐用的输液架，两侧应有引流挂勾；
| 11 | 配备蓄电池，可在断电状态下继续工作；
| 12 | 直立状态，腿部变形设计,站立使用状态下自动移至床体两侧，复位后外展框架自动回位；
| 13 | 靠背角度：0-80度,±5度；
| 14 | 曲腿角度：0-40度，±5度；
| 15 | 特伦德伦伯卧位0-12度 反特伦德伦伯卧位:-12°-0度；
| 16 | 工作承重：约250kg，倾斜装载重量：约175kg，最大用户重量：≧170kg；
| 17 | 电压：100-240V，~50/60Hz；最大电流：3.15A；
| 18 | 额定负载最大10%，连续使用约2分钟，间隙约18分钟后再操作；
| 19 | 安全标准BS EN 60601-1:2006 BS EN 60601-2-52:2010；
| 20 | 电磁兼容标准BS EN 60601-1-2:2002；
| 21 | 防水等级IPX4；
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注