## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院医用磁共振成像系统项目参数调研清单产品参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 主磁体：≥3.0T；
| 2 | 配备工作站数量≥两台，
| 3 | 具备：3D快速自旋回波序列，基于稳态进动非增强MRA序列，3D自由呼吸/抗运动伪影序列，3D自由呼吸压缩感知对比增强序列，脂肪定量分析技术，多时相超快速对比增强序列，高分辨率扩散加权成像，小视野扩散加权成像，类PET成像，金属植入物伪影校正技术，压缩感知技术，深度学习重建技术；磁共振弹性成像，4D Flow，冠脉MRA，磁共振灌注成像，动脉自旋标记成像，BOLD，SWI，磁共振波谱成像，DTI,DKI，mapping序列，心功能成像，心肌灌注成像，PSIR,IVIM，超短TE成像技术，血管壁成像(2Dse、3Dse、DIR,MSDE,DANTE)，周围神经序列(3D Nerve View、3D STIR TSE、PROSET、DWIBS、DTI)，高级成像功能、分子影像等，配套各种后处理软件。
| 4 | 配备：线圈通道数大于等于：24通道乳腺线圈，16通道头颈联合线圈，16通道手腕线圈，16通道脚踝线圈，16通道膝关节线圈，16通道肩关节线圈，16通道柔线圈，48通道颅颈血管线圈，32通道薄毯线圈。
| 5 | 要求为各品牌最新平台；梯度场强（单轴）≧45mT/s，梯度切换率（单轴）≧200T/m/s，射频接收平台≥64通道；磁体孔径≧60cm,FOV≧50 X 50 X50cm
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注