## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院彩色多普勒超声波诊断仪设备参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、设备名称：彩色多普勒超声波诊断仪
| 2 | 二、数量：壹台
| 3 | 三、设备用途说明：
| 4 | 主要用于腹部、妇产科、心脏、外周血管、小器官、微创介入等方面的临床超声诊断。
| 5 | 四、主要规格及系统概述：
| 6 | 4.1 彩色多普勒超声波诊断仪主机系统：
| 7 | 4.1.1 ≥23英寸高清宽屏液晶显示器，配置自由旋转臂，全方位可调。
| 8 | 4.1.2 ≥10英寸高清彩色液晶触摸屏，具备滑屏翻页功能。
| 9 | 4.1.3 全数字化超声平台，全数字多路波束形成器，具备动态可变孔径。
| 10 | 4.1.4 二维灰阶成像单元及M型显像单元。
| 11 | 4.1.5 彩色多普勒血流成像。
| 12 | 4.1.6 频谱多普勒 （脉冲波及连续波） 显示及分析单元。
| 13 | 4.1.7 实时自动多普勒包络测量功能。
| 14 | 4.1.8 全屏成像技术。
| 15 | ★4.1.9 穿刺增强技术，提高穿刺介入时穿刺针显影。
| 16 | 4.1.10 宽景成像技术，可应用于灰阶、彩色及能量多普勒宽景成像，配备缩放功能和测量计算。
| 17 | 4.1.11 自动产科测量技术。
| 18 | 4.1.12 自动颈项透明层测量技术。
| 19 | 4.1.13 一键启动自定义的操作流程，可自定义检查的模式和顺序，并自动标注缩写符号。
| 20 | 4.2 具备多种图像优化技术：
| 21 | 4.2.1 组织谐波成像技术，可应用于全身扫查应用，即凸阵、高频、线阵、相控阵等探头，探头最多可具备6波段谐波可视可调。
| 22 | 4.2.2 梯形扩展成像技术，增大扫查视野，包括左右扩展和远端凸型拓展，应用于线阵探头，最大扩展角度达48度。
| 23 | 4.2.3 声束偏转扫描，偏转发射声束多级可视偏转，可应用于凸阵、线阵、相控阵。
| 24 | 4.2.4 宽景成像技术，可应用于灰阶、彩色及能量多普勒宽景成像，配备缩放功能和测量计算。可应用于腹部、高频、腔内等探头。
| 25 | 4.2.5 高清放大成像，具备冻结或实时高清多级放大功能，最大级别达30倍。
| 26 | 4.2.6 具备编码脉冲成像，根据不同检查深度，均衡发射脉冲频率，提高穿透性的同时提高远场分辨率。
| 27 | 4.2.7 斑点噪声抑制技术，包括智能声束调整、信号斑点噪声抑制、像素优化调整等多种提升成像质量的技术，作用每个像素,消除了图像的斑点和噪声
| 28 | 4.2.8 实时多声束空间复合成像技术，多角度观察，可联合彩色模式、斑点噪声制技术、谐波技术及凸型扩展等技术应用。
| 29 | 4.2.9 智能图像扫描技术,一键优化，作用于2D及Doppler，自动调节增益,标尺等参数。
| 30 | 4.2.10实时自动图像优化技术，优化组织特性，匹配不同组织的声阻抗，增加二维图像明亮度/对比度。
| 31 | 4.3 具备先进的血流成像优化技术：
| 32 | 4.3.1 方向性精细血流成像，采集血流背向散射信号，特别是针对细小血流，具有超强的血流多普勒信号灵敏度。
| 33 | 4.3.2 高清血流成像的三维成像模式，使用常规探头，实现超低速血流的高分辨率立体显示
| 34 | 4.3.3 微血管增强显像技术，在有效保证帧频的前提下，去除背景噪声，降低周边强回声结构信息干扰，保证清晰可视细小血管和低速血流，具备5种成像方式显示。
| 35 | ★4.3.4血管自动追踪技术，自动优化取样框位置及取样角度，提高诊断效率。
| 36 | 4.4 系统高端特色应用功能：
| 37 | 4.4.1 原始射频信号血管内中膜测量技术
| 38 | 4.4.1.1基于原始的超声波射频信号，在实时B模式下，在1～6心动周期内自动对6个时刻点的内中膜厚度、颈总动脉内径进行测量，并计算平均值和标准差值。
| 39 | 4.4.1.2 测量精度达微米级别，不受图像增益及探测深度变化影响。
| 40 | ★4.4.1.3 射频信号实时自动血管弹性评估技术。
| 41 | 4.4.1.4 结合ECG电生理信号，测量脉搏波传导速度和血管扩张值，结合所记录局部血压，分析获得血管功能多个参数
| 42 | 4.4.1.5 报告模式支持左/右侧颈动脉血管指数对比显示、与数据库对比和预期值显示，从而评估被检者的血管年龄与实际年龄匹配程度。
| 43 | 4.4.2 组织多普勒成像技术具有多种应用模式，并可对室壁进行速度、加速度的测量和分析；
| 44 | 4.4.3 心脏解剖M型成像技术
| 45 | 4.4.3.1 M型取样线可360度任意旋转，并可同时设定3条自由角度取样线。剪切波弹性成像， 2D模式的剪切波成像方式；支持凸阵、线阵和腔内等探头
| 46 | 4.4.6 造影成像功能
| 47 | 4.4.7.1 对发射脉冲频带及能量的精确双控制（超声屏幕可视MI机械指数和DP声压指数），造影微血管成像，可显示0.1mm以下细微血管网的造影剂灌注，评估病灶内的血管分布，具有运动抑制功能。
| 48 | 4.4.7.2 造影技术可用于腹部、高频、心脏、腔内、容积等探头实时造影，具有造影双幅动态显示和一键转换调节功能，造影动态图像连续长时间不间断采集。
| 49 | 4.4.7.3 具有低MI实时灌注成像和高MI造影成像。
| 50 | 4.4.7.4 在机超声造影定量分析技术,可以对造影剂峰值强度、灌注曲线下面积、到达灌注峰值时间等多参数进行定量分析评估，并支持彩色多普勒定量。
| 51 | 4.4.8弹性成像功能
| 52 | 4.4.8.2可应用于腹部、高频、腔内（包括双平面腔内），具备乳腺、甲状腺、前列腺、肝脏等全方面应用领域。
| 53 | 4.4.8.3具备多种常规定量参数，如面积比、硬度、硬度偏离度及直方图频数等。
| 54 | 4.5 测量与分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)
| 55 | 4.5.1 一般测量
| 56 | 4.5.2 妇、产科测量
| 57 | 4.5.3 心脏功能测量
| 58 | 4.5.4 多普勒血流测量与分析
| 59 | 4.5.5 外周血管测量与分析
| 60 | 4.5.6 泌尿科测量与分析
| 61 | 4.5.7 自动多普勒血流测量与分析
| 62 | 4.6 图像存储与(电影)回放重现单元
| 63 | 4.7 信号输出：
| 64 | 4.7.1 输出信号：全高清接口。
| 65 | 4.7.2 参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发。
| 66 | 4.8 数据连通性：
| 67 | 4.8.1 医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用。
| 68 | 4.8.2 无线数据传输系统。
| 69 | 4.9 图像管理与记录装置：
| 70 | 4.9.1 超声图像存档与病案管理系统。
| 71 | 4.9.2 固态硬盘≥500GB。
| 72 | 4.9.3 一体化原始数据的简帖版(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像。
| 73 | 4.9.4 以往图像与当前图像同屏对比显示。
| 74 | 4.9.5 提供多个USB接口，可将图像储存U盘、移动硬盘或其它USB装置。
| 75 | 4.9.6支持多国语言输入（包含中文）的自定义报告系统。
| 76 | 五、技术参数
| 77 | 5.1系统通用功能：
| 78 | ★5.1.1系统通道数 ≥ 1200万；动态范围≥350db。
| 79 | 5.1.2探头接口：≥5个无针式探头接口可互通互用（不含CW接口）
| 80 | 5.1.3预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。
| 81 | 5.2探头规格：
| 82 | 5.2.1 性能：超宽频带变频探头，在二维中心频率≥6种，谐波中心频率≥6种；多普勒频率≥6种；变频个数可视可调。
| 83 | 5.2.2 类型：电子相控阵，电子凸阵，电子线阵。
| 84 | ★5.2.3 探头频率工作范围：1-24MHz。
| 85 | 5.2.4 B/D兼用：相控阵B/PWD及B/CWD；线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD。
| 86 | 5.2.5 开放探头插口≥5个，配置探头≥4个；
| 87 | ★5.2.5.1 腹部电子凸阵：显示频率：1-6.5MHz，单晶体探头
| 88 | 5.2.5.2 高频线阵探头：显示频率：6-18MHz。
| 89 | 5.2.5.3 线阵探头：显示频率：3－11MHz。
| 90 | ★5.2.5.4 专业穿刺探头：显示频率：1-7MHz，探头开槽，≥3个进针角度有刻度，0°、5°、15°等
| 91 | 5.2.5.5可配置穿刺导向装置。
| 92 | 5.3二维灰阶显像主要参数：
| 93 | 5.3.1 发射声束聚焦：发射≥6段。
| 94 | 5.3.2 标配探头最大扫描深度≥48cm。
| 95 | 5.3.3 回放重现：灰阶图像回放≥2048幅, 电影回放≥60秒。
| 96 | 5.4频谱多普勒：
| 97 | 5.4.1 显示方式：脉冲、连续、 高脉冲重复频率。
| 98 | 5.4.2 最大测量速度：PWD≥19m/s, CWD≥25m/s。
| 99 | 5.4.3 最低测量速度：PW≤1.0mm/s(非噪声信号)。
| 100 | 5.4.4 取样宽度及位置：0.5－24mm逐级调节。
| 101 | 5.4.5 零位移动：≥8级。
| 102 | 5.4.6 显示控制：反转显示（左右，上下），零移位，B-刷新（手控，时间，ECG同步），D扩展，B/D扩展，局放及移位。
| 103 | 5.5彩色多普勒：
| 104 | 5.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。
| 105 | 5.5.2 二维/彩色血流/频谱多谱勒实时三同步。
| 106 | 5.5.3 彩色增强功能：组织多普勒成像，能量图，精细血流成像，高清血流成像。
| 107 | 5.5.4 彩色显示速度:最低血流速度≤1mm/s(非噪声信号)，最高速度≥8.75m/s。
| 108 | 5.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注