## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院血液透析滤过设备参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 功能及用途：主要用于对慢性、急性肾功能不全、肾功能急剧衰竭病症进行血液透析（HD）、血液透析滤过(HDF)、血液滤过(HF)治疗
| 2 | 主要功能技术要求：
| 3 | 支持血液透析、单纯超滤、序贯透析、On-line HDF和On-line HF的治疗模式
| 4 | 设备使用期限≥10年
| 5 | 具有先进的容量平衡反馈控制系统
| 6 | 具有在线KT/v功能，用于评价透析治疗的充分性
| 7 | 具有监测泵前动脉压、透析器血液入口压、静脉压、跨膜压的功能
| 8 | 具有血容量监测功能
| 9 | 可使用10ml、20ml、30ml、50ml注射器，自动检测注射器型号
| 10 | 采用电极实时监测平衡系统泄漏，确保治疗安全。
| 11 | 具备后备电池，停电后自动切换至紧急蓄电池工作模式，支持血泵运转和安全监测
| 12 | 可实时图文显示参数，包括泵前动脉压、泵后动脉压、静脉压、跨膜压、超滤速度等
| 13 | 具备泵前动脉壶、DI壶和静脉壶液面电动调节功能
| 14 | 标准配置有通讯接口组件
| 15 | 具备在线血压计组件，支持多种测量模式
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注