## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 4K3D荧光腹腔镜系统 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、摄像主机
| 2 | 1. 主机具备4K图像处理性能，可处理3D和2D画面信号，能够输出3840*2160 和 4096*2160 超高清像素影像
| 3 | 2.搭配同品牌的医用内窥镜实现超高清画质下的3D和近红外光荧光同时成像
| 4 | 3.安全等级和防护等级：I类、CF型，可应用于心脏
| 5 | 4.图像处理器具备4K超高清白光，4K标准荧光，4K彩色荧光，4K 多模荧光4种模式
| 6 | 5.搭配同品牌的医用内窥镜实现超高清画质下的3D和近红外光荧光同时成像。
| 7 | 6.支持五种图像模式：包括单屏、双屏、三分屏、四分屏、画中画等不同图像于同一画面，实时动态同步观察识别对比判断病灶组织情况
| 8 | 7.采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。
| 9 | 8.主机画面翻转模式≥3种，支持一键180度画面旋转功能。
| 10 | 9.荧光亮度调节不少于3档，便于临床在不同荧光应用场景中做个性化处理。
| 11 | 10.连接3D内窥镜时，视频录制可以选择录制2D或3D模式
| 12 | 11.具有用户配置功能，医生可自定义≥10种喜好的参数保存，并直接调用自定义模式。
| 13 | 12.主机配合荧光摄像头，可支持一键荧光增强处理功能，使荧光区域更清晰，突出显示微小病灶及极细淋巴管。
| 14 | 13.具有去网格功能，便于连接纤维镜使用
| 15 | 14.摄像头防水等级：IPX7
| 16 | 二、4K3D内窥镜系统
| 17 | 1.内窥镜与摄像主机同品牌，采用双路4K CMOS设计，CMOS传感器≥4个，支持2D白光、2D荧光和3D白光、3D荧光成像，3840*2160 和4096*2160 像素超高清视频显示。
| 18 | 2.具有防除颤保护认证，可用于术中除颤场景下
| 19 | 3.有≥4个自定义按键，可实现白平衡、拍照、录像、一键切换2D/3D模式等功能。
| 20 | 4.支持3D/2D旋转功能，可实现旋转状态下，图像回正。
| 21 | 5.免对焦设计，无需手动对焦，手术操控更便捷。
| 22 | 6.具有主动防雾功能，有效避免镜体起雾，手术进程更流畅。
| 23 | 7.荧光增强：一键增强处理，让荧光区域更清晰，专有荧光灵敏度增强算法，突出显示微小病灶以及极细的淋巴管
| 24 | 8.景深范围≥150mm。
| 25 | 9.荧光模式：≥3种，黑白荧光、彩色荧光、多模荧光（分屏模式）
| 26 | 10.摄像头具有 3 个按键，可实现白平衡、亮度调节、录像、拍照、电子放大功能、色调调节、增强模式切换等功能
| 27 | 11.荧光穿透深度：≥10mm
| 28 | 三、LED冷光源
| 29 | 1.双光源设计，具有可见光和近红外光两种光谱冷光源和摄像系统同品牌，具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度，以保证手术视野清晰，光源亮度均衡。
| 30 | 2. 具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，主机会产生相关提示，光源不出光。
| 31 | 3. LED灯泡工作寿命≥60000小时，导光束接口可兼容2-6.5mm直径导光束，节约医院后续维护成本。
| 32 | 4. 具有高温报警、灯泡寿命警示功能。
| 33 | 5. 摄像头白平衡按键或在图像处理主机上启动白平衡，灯光将快速调节到合适亮度；如按下摄像头上其他按键。
| 34 | 6.具有高温报警、灯泡寿命警示功能
| 35 | 7. 中心最大照度 ≥30000000 lx。
| 36 | 四、气腹机
| 37 | 1. 气腹机与摄像主机同品牌，气腹机流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min，以满足精确调节和高流速供气的需求。
| 38 | 2. 具有气体加热功能，更好的保证患者体温平衡。
| 39 | 3. 具有排烟功能
| 40 | 4. 采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息。
| 41 | 5. 具备少儿模式、成人模式、肥胖模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求。
| 42 | 五、台车
| 43 | 1. 具有后盖门及线缆管理设计，简洁美观，便于收纳。
| 44 | 2. 台车可放置医用4K医用监视器，节约手术室空间。
| 45 | 六、显示器
| 46 | 1. 4K医用LCD监视器，尺寸≥32寸。
| 47 | 2. 可通过前面板按钮直接切换3D/2D工作模式
| 48 | 3. 支持4K60Hz超高清显示。
| 49 | 4. 具有≥170°可视角度，满足手术室不同站位需求。
| 50 | 5.具备背光亮度，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性
51
52
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注