## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 4K超高清荧光内镜系统 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | （一）总体要求： 本系统可作为4K白光超高清腹腔镜使用，同时与医用内窥镜、荧光造影剂吲哚菁绿（ICG）联合使用，适用于在内窥镜手术中提供实时的可见光影像及近红外荧光影像。
| 2 | （二）内窥镜荧光摄像系统：
| 3 | 1.全数字化4K极清摄像系统：可同时捕捉可见光和近红外光图像；
| 4 | 2.可获取60Hz高清白光和荧光图像，实时流畅，荧光真实不漂浮，与非显影的组织，颜色对比度明显；
| 5 | 3.帧率60帧/秒或50帧/秒可选，画面流畅，无闪烁及干扰；
| 6 | 4.多通道实时分光滤波技术，可获取60Hz高清白光和荧光图像，无闪烁，可直接满足腹腔外组织的荧光成像，无需关闭室内照明灯；
| 7 | 5.分辨率：3840*2160p，逐行扫描，16:9，像素≥800万
| 8 | 6.具有色调≥3种可选，可根据用户需求选择不同的色调，其中包括自然色调、柔和色调、标准色调；
| 9 | 7.摄像头具有3个按键，可实现荧光模式切换，白平衡、亮度调节、录像、拍照、荧光增益调节等功能。
| 10 | 8.摄像头有两个可编程按键，可预设的功能包括录像、拍照、亮度调节、增益、白平衡等功能；
| 11 | 9.4K超高清技术：可根据手术需要选择细节增强、色彩增强、暗场增强和去雾增强，以提高手术中组织和血管的辨识度，体现4K超高清的影像效果；
| 12 | 10.主机自带的菜单按键，对主机进行功能操作及参数设置，可操作的功能不少于20项,包括白平衡、拍照、录像、亮度调节、色调等；
| 13 | 11.主机面板具有3个快捷按键，可实现白平衡、拍照/录像、科室切换的功能；
| 14 | 12.可通过AUX接口连接脚踏开关实现拍照、录像功能；
| 15 | 13.主机内置图像抓取及录像功能，内置USB3.0接口，可实现术中实时图像抓取和影像存储，存储的分辨率为4K或1080P可选，录制的视频可达3840*2160，50帧；
| 16 | 14.输出端口：4×3G-SDI、HDMI、12G-SDI为4K视频输出，DVI为1080P视频输出；
| 17 | 15.主机内置图像抓取及录像功能，内置USB3.0接口，可实现术中实时图像抓取和影像存储，存储的分辨率为4K或1080P可选，录制的视频可达3840*2160；
| 18 | 16.输出分辨率为3840*2160；
| 19 | 17.采用定焦镜头，焦距为23mm
| 20 | 18.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备；
| 21 | 19.对接入的U盘具有用户访问权限控制，可提高设备可靠性。普通用户权限只能实现存储拍摄图片和视频。管理员用户能实现存储拍摄图片和视频及操作软件升级维护；
| 22 | 20.功能菜单支持多种语言，有简体中文，繁体中文，英语。
| 23 | （三)医用内窥镜冷光源
| 24 | 1.冷光源具有≥2种照明模式：白光照明、ICG荧光照明；
| 25 | 2.显色指数≥85
| 26 | 3.色温4200~6200K
| 27 | 4.LED寿命≥28000小时
| 28 | 5.具有待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命；
| 29 | 6.具有双重出光防护功能，未插入光纤时光源关闭，避免对人眼的意外损伤；
| 30 | 7.光源照度：≥3000000Lx
| 31 | 8.纤维导光束：直径≧4.5mm、长度≧250cm，可同时传输可见光及近红外光；
| 32 | （四）腹腔内窥镜
| 33 | 1.可传输白光和近红外光；
| 34 | 2.直径10mm，工作长度 ≥ 320mm，可高温高压灭菌或低温等离子灭菌；
| 35 | 3.30°视向角；
| 36 | 4.中心角分辨力≥7C/（°）、支持白光、荧光双光谱成像
| 37 | （五）医用监视器
| 38 | 1.高清，分辨率≥3840×2160；尺寸规格≥32英寸；
| 39 | 2.采用LED背光，亮度≥700cd/m2；
| 40 | （六）气腹机
| 41 | 1.高流量CO2气腹机，最大气流量≥50L/分；
| 42 | 2.压力设定范围为6-25mmHg；
| 43 | 3.最大输出压力：25mmHg；
| 44 | 4.具备CO2气体加温功能
| 45 | 5.液晶屏显示，显示预设与实时压力检测；
| 46 | 6.具有过压报警功能
| 47 | 7.可一键智能泄压，软硬件双重过压保护，安全可靠
| 48 | （七）专用设备台车
| 49 | 1.主体材质采用碳钢、铝合金和工程塑料结构组成；
| 50 | 2.医用静音万向脚轮，其中两只带刹车功能，可在拥挤的空间移动和固定停留；
| 51 | 3.活动式万向支臂，高度可调节，360度旋转，最大承重≥18kg；
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注