## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 生化免疫分析仪 项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、生化免疫分析流水线设备需求包含前处理模块、全自动生化分析模块、全自动化学发光免疫分析模块等功能模块，所有功能模块均由轨道连接实现全程自动化。
| 2 | 二、生化免疫分析流水线设备需求中的全自动样品处理系统、全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪均采用同一品牌，满足医院统一服务的需求。（需提供产品注册证和备案证）
| 3 | 三、流水线采用电力驱动，非气源动力，为科室节省空间、降低噪音和能耗；
| 4 | 四、各功能模块技术要求：
| 5 | （一）前处理模块
| 6 | 1、具备架式进样功能，进出样模块的样本容量≥1000管。
| 7 | 2、单个进出样模块处理速度≥800管/小时
| 8 | 3、支持不同规格的样本管上流水线进行样本检测。
| 9 | 4、单台离心模块速度≥450管/小时，可配置多台离心机。
| 10 | 5、 离心模块具有低温温控功能，可调温度范围：5-25℃。
| 11 | 6、单台离心模块单批次最大装载量≥80管。
| 12 | 7、支持血清质量拍照识别功能。
| 13 | 8、具备单机上样模块，样本容量≥140个。
| 14 | 9、单个去盖模块速度≥800管/小时。
| 15 | 10、具备气溶胶过滤和紫外线消毒功能以防止生物污染。
| 16 | 11、每条轨道处理速度≥5000管/小时。
| 17 | 12、主体轨道结构≥4轨道，可灵活超车，快速掉头。
| 18 | 13、样本全程单管运行，非5联架、10联架，样本调度更灵活。
| 19 | （二）全自动生化分析模块
| 20 | 1、处理能力：生化整体测试速度≥2000测试/小时；ISE测试≥600测试/小时；单个模块生化+ISE综合测试≥2400测试/小时。
| 21 | 2、生化分析方法：终点法，速率法，固定时间法。
| 22 | 3、检测原理：包括比色法、比浊法、间接离子选择电极法。
| 23 | 4、试剂系统：≥120个试剂位；具备24小时不间断冷藏功能，试剂仓冷藏温度2℃～8℃。
| 24 | 5、最小试剂量：≤10μL，0.5μL递增。
| 25 | 6、具有独立的试剂余量信息可视化显示功能。
| 26 | 7、仪器可同时支持在线分析项目数：≥70个项目。
| 27 | 8、最小样本量：≤1.5μL，0.1μL递增。
| 28 | 9、样本质量分析：可分析脂血、溶血、黄疸指数，并支持关联到具体检测项目；
| 29 | 10、支持样本稀释重测功能；
| 30 | 11、支持稀释重测时预设多档稀释倍数，针对不同样本选择不同稀释倍数；
| 31 | 12、最小反应体积：≤80ul，有效节省试剂成本；
| 32 | 13、比色杯：≥400个永久石英比色杯；可重复使用，支持单个比色杯更换，自动清洗，有效降低携带污染；
| 33 | 14、吸光度线性范围 0-3.4 Abs，确保高值异常样本检测；
| 34 | 15、温控系统：固体直热，温度控制在37°C±0.1°C，无需添加抑菌剂等，免除日常维护保养；
| 35 | （三）全自动化学发光免疫分析模块
| 36 | 1、测试速度≥500测试/小时。
| 37 | 2、总试剂位≥36个，且试剂仓须有冷藏功能。
| 38 | 3、样本针：采取钢针加样技术，无需tip吸样头耗材，降低使用成本。
| 39 | 4、校准、质控：具有独立包装的质控品、校准品。
| 40 | 5、定标类型：所有项目多点定标，有效节省试剂。
| 41 | 6、样本针携带污染率≤0.1PPM。
| 42 | 7、试剂瓶规格：至少满足50人份/瓶、100人份/瓶两种包装规格。
| 43 | 8、试剂最长在机稳定时间≥50天。
| 44 | 9、可开展的其他项目：降钙素原、白介素6、B型脑钠肽等。
| 45 | （五）配置要求
| 46 | 至少配置1个进出样模块、1个离心模块、1个去盖模块、1个生化分析模块、1个化学发光免疫模块。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注