## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 心脏外科体外循环及生命支持配套设备参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、体外循环机
| 2 | （一）基本功能：
| 3 | 1、人工心肺机用于成人、小儿、新生儿各种简单或复杂的心脏直视手术，替代心脏泵血功能。
| 4 | 2、中文显示和中文操作系统。
| 5 | （二）底座：
| 6 | 1、移动4泵位底座，具有可移动的桅杆，各泵头之间可任意交换位置。
| 7 | 2、具有后备供电，可供机器工作至少90分钟，并能根据机器的负荷状态，动态显示剩余工作时间。
| 8 | （三）血泵：
| 9 | 1、具有3台单头泵，1台双头泵，1台悬挂单头泵。
| 10 | 2、转速范围：0-250转/分钟，转速精度：≤1RPM，单头泵流量范围：≥10 LPM，双头泵流量范围：≥1.5 LPM。
| 11 | 3、具有马蹄形泵头，减少对红细胞的破坏。
| 12 | 4、具有开盖保护功能：泵头盖开启后即保护性停泵，但同时具有开盖保护忽略功能，方便了灌注师在预充时的排气操作。
| 13 | 5、具有超速保护功能，当转速超过一定转速，泵头自动停止转动。
| 14 | 6、具备开机自检保护系统。
| 15 | 7、泵头旋钮：编码器旋钮，具有粗调和微调双速调节功能。
| 16 | （四）监测模块
| 17 | 1、人工心肺机具有监测模块，可声/光报警。
| 18 | 2、具备≥2路压力监测。压力通过泵压设定可对监测泵头进行减速或停泵控制。监测范围（mmHg）：为≥-200—+800。
| 19 | 3、液平面监测：可监测膜肺液平面，设置有监控点、停泵点的双控制点：
| 20 | a、在液平面在监控点、停泵点之间时：泵速调整、下降，但不停泵。
| 21 | b、当液平面下降到停泵点时，控制泵停泵。
| 22 | c、当液平面恢复到安全水平时，机器自动恢复流量的功能。
| 23 | 4、气泡监测：可报警并控制主泵停泵。
| 24 | 5、温度监测器具备能测≥3种相关的温度，并能设置温度的上限和下限，显示范围：0℃-50℃。
| 25 | 6、时间监测：配备定时器/时间监测组件≥3路。
| 26 | 7、心肌液保护灌注控制：可记录停搏液当前灌注量和总灌注量，具有压力、时间和容量控制。
| 27 | （五）连续血氧监测
| 28 | 1、适用于对心肺旁路循环管路中的血液进行相关参数的连续监测。
| 29 | 2、彩色液晶触控显示屏,操控便捷。
| 30 | 3、动脉氧饱和度sa02:20%-100%。静脉氧饱和度sv02:20%-100%。
| 31 | 4、无需破坏循环管路即可对循环血流的氧饱和度及红细胞压积进行连续监测。
| 32 | （六）空氧混合器
| 33 | 1、可精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，带氧气及空气管道。
| 34 | （七）变温水箱
| 35 | 1、 ≥2路水箱，可供氧合器、变温毯使用。
| 36 | 2、水箱容量：≥12L。温度范围：≥2-41℃，循环水流量≥18L。
| 37 | （八）配置需求
| 38 | 1、移动式四泵位底座 1台
| 39 | 2、滚压式单头泵3台
| 40 | 3、滚压式双头泵1台
| 41 | 4、滚压式悬挂泵1台
| 42 | 5、手摇柄 3个
| 43 | 6、压力监测模块1套
| 44 | 7、气泡监测模块1套
| 45 | 8、温度监测模块1套
| 46 | 9、时间监测模块1套
| 47 | 10、液平面监测模块1套
| 48 | 11、液平面监测贴片100片
| 49 | 12、心肌保护液灌注控制模块1套
| 50 | 13、连续血氧监测设备/功能 1套
| 51 | 14、空氧混合器1台
| 52 | 15、变温水箱1台
| 53 | 二、体外心肺支持辅助设备
| 54 | （一）设备用途：适用于急性呼吸衰竭或急性心肺功能衰竭、其他治疗方法难以控制并有可预见的病情持续恶化或死亡风险的患者提供生命支持；
| 55 | （二）设备性能要求：
| 56 | 2.1 主机一体化触摸屏设计，设备接口（USB端口、电源插座等电位连接柱、主泵驱动器接口、紧急泵驱动器接口、流量传感器接口、流量气泡传感器接口）
| 57 | 2.2 主机具备有紧急模式，如主机故障可切换备用系统，维持机器正常运转
| 58 | 2.3 模式要求：2种模式及以上
| 59 | 2.4 配备内置电池，电池可拆卸，可反复充电
| 60 | 2.5具备开机自检、实时自检及错误诊断功能
| 61 | 2.6 ECMO主机重量轻巧，便于转运和急救
| 62 | （三）配置要求：
| 63 | ECMO主机1套，离心泵和紧急离心泵1套，空氧混合器1个，ECMO水箱1套，ECMO台车1套
| 64 | 三、负压辅助静脉引流控制器
| 65 | （一）用途：用于在体外循环负压辅助静脉引流时，调节和控制密闭静脉贮血器内的负压
| 66 | （二）技术参数要求：
| 67 | 2.1、可精确调节和控制密闭静脉贮血器内的负压。
| 68 | 2.2、内部集成安全装置，提供独立安全保护，负压安全阀在≤-100mmHg范围内释放，防止出现异常情况。
| 69 | （三）配置要求：
| 70 | 3.1负压辅助静脉引流控制器主机 1台
| 71 | 3.2配套管路 2套
| 72 | 四、便携式超声辅助设备（含心脏及血管超声探头）
| 73 | （一）用途：便携式（推车式 / 移动式）全数字化彩色多普勒超声诊断系统，适用于心外科围术期床旁、术中及外周血管评估。
| 74 | （二）技术参数要求：
| 75 | 2.1显示器：≥15 英寸高分辨率彩色 LED/LCD 触摸屏，分辨率≥1280×768，可多角度调节。
| 76 | 2.2 成像系统：全数字多波束形成，发射 / 成像通道≥32，灰阶≥256 级，动态范围≥140 dB。
| 77 | 2.3 探头接口：≥2 个主动探头接口，支持双探头同时连接、即插即用。
| 78 | 2.4 存储与输出：内置存储≥256 GB（或≥1 TB 可扩展），支持 USB、DICOM 3.0 图像及报告输出。
| 79 | 2.5 成像模式：支持二维灰阶（B）、M 型、彩色多普勒（CFM）、能量多普勒（PDI）、频谱多普勒（PW/CW）。
| 80 | 2.6 组织多普勒（TDI）：支持速度、能量模式，用于心肌运动功能评估。
| 81 | 2.7 高级成像：支持谐波成像、复合成像、宽景成像及实时双幅 / 三幅显示。
| 82 | 2.8 电影回放（Cine）：≥300 帧或≥60 秒，可滚动回放并支持存储及回放测量。
| 83 | 2.9 心脏相控阵探头：工作频率范围含 1–5 MHz，支持 B、M、彩色、PW、CW 及 TDI，用于成人心脏及术中经胸评估。
| 84 | 2.10 血管高频线阵探头：工作频率范围含 3–13 MHz，用于浅表血管、外周血管、颈动脉及下肢血管检查。
| 85 | 2.11 心脏测量包：二维及 M 型心功能测量（左室射血分数 EF、Simpson 法、Teichholz 法）、心输出量、瓣膜功能及压力阶差计算。
| 86 | 2.12 血管测量包：内中膜厚度（IMT）自动测量、血管内径 / 血流速度 / 阻力指数（RI）测量。
| 87 | 2.13测量与报告：支持自动 / 手动测量、报告编辑、打印及网络传输。
| 88 | 2.14电源与质保：内置锂电池连续扫描≥1 小时，整机重量≤8 kg。
| 89 | 五、心脏临时起搏辅助设备
| 90 | （一）用途：双腔体外临时心脏起搏器，单腔 / 双腔起搏功能兼备，适用于成人心脏外科围术期临时起搏。
| 91 | （二）技术参数要求：
| 92 | 2.1起搏模式：支持单腔（AAI、AOO、VVI、VOO）、双腔（DDD、DDI、DOO）及监测模式（OOO）。
| 93 | 2.2起搏频率：基础频率 30–200 ppm 可调；上限频率 80–230 ppm 可独立设置。
| 94 | 2.3快速心房起搏（RAP）：用于超速抑制 / 终止房性心动过速，频率 80–800 ppm 可调。
| 95 | 2.4起搏输出：心房及心室输出 0.1–20 mA，可独立设置并支持关闭（OFF）档。
| 96 | 2.5灵敏度与脉宽：房 / 室感知灵敏度 0.1–20 mV 可调；脉宽 0.05–1.5 ms 可调。
| 97 | 2.6房室延迟（AV Interval）：30–350 ms 可调，支持房室顺序起搏及单 / 双腔参数独立程控。
| 98 | 2.7紧急起搏：具备一键紧急 / 快速起搏功能，输出优先，保障术中突发情况。
| 99 | 2.8显示与操作：大屏液晶显示模式、频率、输出、灵敏度及电量；旋钮 / 按键程控，支持锁定防误触。
| 100 | 2.9电源与报警：标准 9V 电池供电、带电量指示；具备低电量报警、起搏 / 感知状态指示及电磁干扰（EMI）保护。
| 101 | 六、脉搏指示连续心排血量（PiCCO）血流动力学监护辅助设备
| 102 | （一）用途：插件式/模块式经肺热稀释 + 脉搏轮廓分析血流动力学监护系统（PiCCO 模块），与主流多参数监护仪主机兼容，适用于心外科围术期血流动力学监测及危重症患者容量管理。
| 103 | （二）技术参数要求：
| 104 | 2.1监测原理：采用微创连续监测技术，无需肺动脉导管，通过中心静脉导管及大动脉 / 股动脉导管进行监测。
| 105 | 2.2连续心输出量：经肺热稀释法（单次标定）+ 脉搏轮廓分析法（连续）双重机制实现连续心输出量（CCO/PiCCO）监测。
| 106 | 2.3心输出量参数：心输出量（CO）、心脏指数（CI）、连续心脏指数（PCCI）、每搏量（SV）、每搏量指数（SVI）、心率（HR）。
| 107 | 2.4容量 / 前负荷参数：全心舒张末期容积（GEDV）及指数（GEDI）、胸腔内血容量（ITBV）及指数（ITBI）。
| 108 | 2.5血管外肺水：血管外肺水（EVLW）及指数（EVLWI），用于肺水肿评估与液体管理。
| 109 | 2.6肺血管通透性：肺血管通透性指数（PVPI），用于鉴别心源性 / 非心源性肺水肿。
| 110 | 2.7容量反应性：每搏量变异度（SVV）、脉压变异度（PPV），预测扩容反应。
| 111 | 2.8心功能 / 收缩力：心功能指数（CFI）、全心射血分数（GEF）、左心室收缩力指数（dPmx）。
| 112 | 2.9氧代谢参数：中心静脉血氧饱和度（ScvO2）、氧供指数（DO2I）、氧耗指数（VO2I）等。
| 113 | 2.10测量范围（参考）：CO/CCO 0.1–25.0 L/min；GEDV 40–4800 ml；EVLW 10–5000 ml；SVV/PPV 0–100%。
| 114 | 2.11显示与趋势：多参数同屏显示，支持参数数值、波形、趋势图及容量 - 压力关系图；可设置报警阈值。
| 115 | 2.12标定与校准：支持经肺热稀释多次标定、温度及压力自动校准；注射指示剂温度测量准确。
| 116 | 2.13数据与联网：支持数据存储、回顾、报告导出，可与 PACS/HIS/ 中央监护站联网传输。
| 117 | 七、无创心排量（无创血流动力学）监测辅助设备
| 118 | （一）用途：无创连续血流动力学 / 心排量监测系统（专用一体机或插件式模块），监测过程无需动脉置管及中心静脉置管，适用于心外科围术期、术中及术后无创血流动力学与容量监测）。
| 119 | （二）技术参数要求：
| 120 | 2.1监测原理：采用生物阻抗 / 生物电抗、容积钳指套法、无创脉搏轮廓分析等无创技术，实现连续血流动力学监测。
| 121 | 2.2连续心输出量：实时连续监测心输出量（CO）及心指数（CI），逐搏更新，无需热稀释标定。
| 122 | 2.3每搏量参数：每搏输出量（SV）、每搏量指数（SVI）。
| 123 | 2.4容量反应性：每搏量变异度（SVV）、脉压变异度（PPV），用于液体反应性评估。
| 124 | 2.5血管阻力参数：外周血管阻力（SVR）、外周血管阻力指数（SVRI）。
| 125 | 2.6心能参数：左心做功（LCW）及指数（LCWI）、心收缩力指数（CTI）等心功能指标。
| 126 | 2.7血压与心率：无创连续 / 间断血压（SBP/DBP/MAP）及心率（HR）监测。
| 127 | 2.8测量范围（参考）：CO 0–25 L/min；CI 0–10 L/(min·m²)；SV 0–245 ml；SVR 0–6000 dyn·s/cm⁵。
| 128 | 2.9显示器：≥12 英寸医用彩色显示器，支持触控操作，一体化面板。
| 129 | 2.10显示与趋势：多参数同屏显示，支持波形、数值及趋势回顾；报警阈值可设置。
| 130 | 2.11校准：支持自动校准 / 无创校准，监测过程中无需反复侵入性标定。
| 131 | 2.12数据与联网：支持数据存储、回顾及报告导出，可与 PACS/HIS/ 中央监护站联网传输。
| 132 | 2.13配件与安装：配原厂专用台车及打印，电极 / 指套传感器即用型设计。
| 133 | 八、医用NO吸入治疗辅助设备
| 134 | （一）用途：注册证适用范围含术中、术后肺动脉高压、ECMO、体外循环辅助治疗，支持成人、儿童、新生儿全年龄段使用。
| 135 | （二）技术参数要求：
| 136 | 2.1 回路适配：兼容有创呼吸机、麻醉机、ECMO、高流量氧疗，可直接接入心外科体外循环回路，无需大规模改造。
| 137 | 2.2 气源方案：支持医用 NO 钢瓶气源或电化学原位发生两种技术路线，载气具备抑制 NO 氧化生成 NO₂的设计。
| 138 | 2.3NO 设定浓度：0～80ppm，调节步长 1ppm，覆盖心外科常规及应急治疗区间。
| 139 | 2.4 浓度输出精度：1～4ppm 误差≤±0.8ppm；5～80ppm≤±2ppm 或读数 ±10%，取较大值。
| 140 | 2.5 响应时间：系统浓度响应时间≤3s，可快速应对术中肺动脉压骤升场景。
| 141 | 2.6 通气流量自适应：适配通气流量 0.5～60L/min，自动动态补偿 NO 输注量，通气流量波动时 NO 浓度稳定不漂移。
| 142 | 2.7 NO₂控制：正常治疗工况下 NO₂生成≤0.5ppm，配备独立除 NO₂过滤单元，过滤器带寿命预警。
| 143 | 2.8 监测配置：同步监测 NO、NO₂、O₂三项参数；NO₂监测 0～10ppm，分辨率 0.1ppm，超限可自动切断 NO 输出、不中断供氧。
| 144 | 2.9 采样方式：旁路连续采样，配置防冷凝、自动排水集水杯，适合长时间床旁及术中持续治疗。
| 145 | 2.10 操作与显示：≥10 英寸彩色触控屏，同屏展示设定值、实测浓度、氧浓度、趋势波形、传感器寿命；支持治疗锁屏、夜间静音、梯度撤机降浓度。
| 146 | 2.11 转运续航：内置锂电池，断电无缝切换，电池连续工作≥120min；整机轻便，配套移动台车，支持手术室至 ICU 转运。
| 147 | 2.12 数据存储：可存储≥1000 组带时间戳治疗日志，支持 USB 导出、RJ45 网络对接 HIS，可回放趋势曲线。
| 148 | 2.13 报警功能：三级声光文字报警，包含 NO₂超标、浓度异常、气源丢失、管路断开、传感器失效、电池低电量等，报警记录可追溯。
| 149 | 2.14 电磁兼容：符合 YY 0505，可与电刀、体外循环机、监护仪等术中设备同环境稳定工作，无电磁干扰。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写）