## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院设备采购项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、设备基本信息：
| 2 | 设备名称：穿戴式动态心电记录仪10台
| 3 | 二、设备核心技术与配置参数要求：
| 4 | *1、导联系统：支持1/3/6/9/12导联。 2、采样率：250Hz 3、重量 ：≤ 25g 4、记录方式 ：实时记录 5、存储方式 ：芯片存储 6、存储容量 ：≥ 168 小时 7、导联脱落提示：1 秒闪烁一次 。 8、通信方式： 支持 USB2.0 和 BLE5.3 9、蓝牙参数 ：频率：2400MHz-2483.5MHz ，带宽：80MHz 10、动态输入范围：在叠加了 ±300mV 直流偏置电压下，输入信号范围 不小于 10mVp。 11、共模抑制比 ：网电频率（50Hz 和 60Hz）≥ 100dB ， 两倍网电频率（100Hz 和 120Hz）≥ 80dB。 12、频率响应（-3dB ～+3dB）：0.5-45Hz @250Hz 采样率。 13、输入阻抗 ：≥ 15MΩ@10Hz 14、AD 精度 ：采样 24 位 15、噪声 ：＜ 25uVpp（10 秒内） 16、耐极化电压 ：≥ ±300mV 17、计时准确性 ：在 24 小时内误差小于 30 秒 18、起搏信号检测 ：支持起搏检测，脉宽 0.1ms-2.0ms，幅度 ±2mV~±200mV。 *19、电击防护类型 ：纽扣电源供电 。 20、额定电压 ：2.7V-3.3V *21、电池类型 ：CR2450，锂锰扣式电池，不可充电 。 *22、续航时间 ：≥ 168 小时。 23、用于 24 小时人体活动下心电采集和存储，与本公司生产的穿戴式心电传感器配套使用，供人体 7*24 小时动态心电监测用。 24、IP 防护等级 ：IP27。 25、读取数据 ：动态心电图管理软件，通过 USB 接口读取穿戴式动态心电记录仪中的数据。 26、历史心电波形显示 ：显示穿戴式动态心电记录仪采集的心电图，可以进行 pdf 报告打印。 27、历史数据显示和打印 ：心电波形，医生可对整个采集时间段，进行选择、浏览、打印。 28、实时波形显示功能 ：通过蓝牙信号，动态心电图管理软件可以实时显示穿戴式动态心电记录仪采集的波形。 29、12导联传感器采集的导联：标准 12 导联， I、II、III、aVR、aVL、 aVF、V1～V6。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 |  | 产品参数 | 备注
1
2
3
4
5