## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 视野分析仪设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、设备主机
| 2 | 1.视野分析仪主机与计算机一体化设计，节省空间。
| 3 | 2.Goldman标准球形投射式设计，检测距离≥25cm
| 4 | 3.固视监测系统：具多种固视监测系统：包括盲点监测，凝视跟踪（跟踪精度≤25），视频监测、头部跟踪、顶点监视。
| 5 | 4.左/右眼自动判别
| 6 | 5.最大颞侧范围：≥85度；可做≥145度水平视野检查
| 7 | 6.光刺激点大小：Goldman I－V
| 8 | 7.光刺激时间：≥160ms
| 9 | 8.光斑亮度:0-10000asb
| 10 | 9.背景光亮度：≥30 asb
| 11 | 10.电源要求：100-240V，45-65HZ
| 12 | 11.具有红、蓝刺激光标，蓝黄视野检查
| 13 | 12.具有自动瞳孔测量
| 14 | 二、软件系统
| 15 | 1.分析软件：STATPAC 2分析软件，包括纵向和横向统计分析软件（正常人群和青光眼人群数据库，均以常用背景光为基础）
| 16 | 2.具有青光眼半视野分析程序（GHT），能对青光眼进行早期诊断。
| 17 | 3.具备FDA批准的青光眼随访分析程序（GPA），能有效的进行视野随访分析，并能预测视野进展。
| 18 | 4、具备与眼科影像系统进行原始数据传输，原始数据能与其他眼科检查设备结果进行相互比对以验证检查结果的有效性，同时对病人进行科学的跟踪随访。
| 19 | 5.具备静态视野检查，中心视野、周边视野；阈值测试、筛选测试，同时具特殊检查程序
| 20 | 6.具备SITA快速检测程序、SITA Faster快速检查程序（正常患者检查2分钟内完成）、24-2C检查程序等
| 21 | 7.采用触摸屏操作
| 22 | 8.激光打印机打印检查结果，具有多种打印模式
| 23 | 9.具备中文操作界面
| 24 | 10.实时眼位查看，确认每个视野暗点缺损的真实性，检查结束后可根据眼位排查眨眼、上睑下垂、镜框边缘带来的假性视野缺损。
| 25 | 11、具备特殊测试程序（如社会保障残疾评估程序, 单眼视野检查、双眼视野检查、上方视野36及64，动态视野检查，自定义动态视野检查，自定义静态视野检查等）。
| 26 | 12、阈值测试程序： 24-2C，24-2, 30-2, 10-2, 黄斑,60-4, Nasal step。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注