## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 A/B超声诊断仪设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 参考技术参数
| 2 | 一、A超
| 3 | 探头频率：≥10MHz ，内置发光管
| 4 | 测量精度：±0.05mm
| 5 | 测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度
| 6 | 测量模式：晶体眼、无晶体眼、致密白内障、各种人工晶体眼
| 7 | IOL公式： SRK-II、SRK-T、HOFFER-Q、HOLLADAY、BINKHORST-II、HAIGIS
| 8 | 统计计算：平均值和标准差
| 9 | 存储：可存储≥8次A超扫描结果
| 10 | 二、B超
| 11 | 探头频率：≥10 MHz静音探头
| 12 | 扫描方式：扇形扫描
| 13 | 具备放大功能：多级连续放大，实时放大
| 14 | 分辨力：轴向≤0.5mm 侧向≤0.5mm
| 15 | B超几何位置精度：横向≤5% 纵向≤5%
| 16 | 探测深度： ≥55mm
| 17 | 具备玻璃体和视网膜增强功能
| 18 | 探头增益：25dB-125dB
| 19 | 扫描角度：≥50度
| 20 | 图像灰级：≥245级
| 21 | 具备多种伪彩模式
| 22 | 测量类型：多组距离、周长及面积等
| 23 | 具备电影回放：≥100幅图像回放，AVI、JPG等格式影像输出
| 24 | 三、其他
| 25 | 显示模式：B、B+B、B+A、A
| 26 | 所见提示：预置专家字典输入或手工输入
| 27 | 具备多关键字检索功能
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注