## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 全电动碳纤维手术床设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、基本功能要求
| 2 | 配合手术医生为患者手术提供体位安置，暴露解剖位置。
| 3 | 二、性能参数要求
| 4 | 1.动力系统采用电动液压方式，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定，共支持不少于12种电动动作。
| 5 | 2.手术床具备头腿板互换功能，并有正反方向体位设置功能，以便更安全使用头腿板互换功能。
| 6 | 3.手术床可一键预设体位：正、反屈曲位（正、反折刀位），一键0位。自定义记忆体位可存储不少于12个体位。
| 7 | 4.手术床选配多种电动控制方式，包括线控器、无线遥控器、备用面板、脚踏开关。标配至少两套功能一致的独立操作系统，确保手术床在一套发生故障时，另一套仍能可运行。手术床具备不少于2个独立的控制器接口，各接口均可供线控器和脚踏开关任意使用。
| 8 | 5.手术床内置蓝牙模块，可快速升级无线控制功能。
| 9 | 6.标配无线遥控器带≥3.2寸TFT（LCD）显示屏，具备无线充电功能，可实时显示手术床关键运动姿态及角度信息（界面仅显示头脚倾和左右倾姿态和角度）
| 10 | 7.无线遥控器还可显示手术床电池电量显示、遥控器电量显示、手术床命名、手术床解锁和锁定状态、提示信息， 无线遥控器通过蓝牙技术与手术床进行连接，在无菌单覆盖下也可操作手术床。
| 11 | 8.控制器具有正反向体位操作、解锁和锁定、蓝牙连接、脚踏开关标定的操作指引。
| 12 | 9.控制器有任意键开关机功能、按键背光功能、屏幕亮度可调节功能。
| 13 | 10.手术床内部具备传感装置，具有角度分色预警提示功能，在头脚倾角度变化时能通过遥控器黄、红颜色进行预警提示，在左右倾角度变化时能通过遥控器黄色进行预警提示，提醒医护人员注意病人防护。
| 14 | 11.手术床采用模块化设计，不可拆卸的背板长度不超过370mm,可根据不同手术类型选择搭配全碳纤手术板、骨科牵引架、肩关节手术板等不同模块，适用于各类手术需要。
| 15 | 12.手术床床面框架、手术床底罩和立柱护罩采用304不锈钢制成，床面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒。
| 16 | 13.手术床台面由头板、上背板、下背板、坐板、分体式腿板6部分组成。头板、上背板、腿板各模块可拆卸，床板均可透过X线。
| 17 | 14.手术床床垫由质地柔软的记忆海绵材料制成，厚度为≥65mm，床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洁。
| 18 | 15.手术床可拆卸模块安装操作方便，可快速安装至手术床或者其他模块上，降低医护人员操作难度。
| 19 | 16.手术床整体式底罩采用304不锈钢材料，表面平整，无缝隙、无凹凸设计，方便底罩清洁。底座采用防水台马蹄形设计，避免底座腐蚀生锈。底座在手术床腿端有凹槽设计，便于术中放置污物桶。
| 20 | 17.手术床4个脚轮采用万向脚轮结构，方便移动和旋转，采用电动起落架式电动刹车机构，可确保手术床稳定。在刹车状态下，刹车油缸处于非受力状态，以保证刹车的可靠性并延长刹车油缸的使用寿命。
| 21 | 18.手术床配有高性能充电电池，另在底座上配置电池电量指示灯，能够分四级直观显示电池当前电量，电池单次充满电可满足1周手术需要。手术床电源系统同时具有交流供电功能及内置电池直流供电功能，手术床控制系统可自动依据电源输入条件切换交流电供电模式和电池直流电供电模式。
| 22 | 19.手术床底座采用纯平设计，高度≤15cm,便于C臂操作拍片，预留更充足的手术空间。
| 23 | 20.手术床配平移功能，可水平双向移动，移动距离≥300mm，头端平移距离≥150mm；腿端平移距离≥150mm。
| 24 | 21.手术床开关，等电位柱及电源接口均有防水盖设计，以保证此三个电气接口的防水性能，同时提高可清洁性。
| 25 | 三.技术参数要求
| 26 | 1.手术床宽度：≥520mm。
| 27 | 2.纵向最大倾斜角度（头倾/脚倾）：≥30°。
| 28 | 3.侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥25°。
| 29 | 4.背板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上折≥75°；下折≥35°。
| 30 | 5.腿板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上折≥20° ；下折≥90°。
| 31 | 6.床面高度可调范围：500-1200mm。
| 32 | 7.台面平移距离：≥350mm。
| 33 | 8.手术床不小于承载重量：≥300kg
| 34 | 四.配置清单
| 35 | 1.电动手术床主床, 配床垫 1套
| 36 | 2.头板 1套
| 37 | 3.分体式腿板 1套
| 38 | 4.主机（包含背板，臀板） 1套
| 39 | 5.台柱应急控制面板 1套
| 40 | 6.无线遥控器 1个
| 41 | 7.托手架 1对
| 42 | 8.麻醉屏架 1个
| 43 | 9.支身架（含夹持器） 1对
| 44 | 10.托腿架 （含夹持器） 1对
| 45 | 11.侧卧手架； （含夹持器） 1个
| 46 | 12.平移功能 1套
| 47 | 13.头托 1套
| 48 | 14.头架适配器 1套
| 49 | 15.碳纤维床板 1套
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注