## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 医用真空干燥柜 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 适用范围： 适用于常规医疗器械、硬式内窥镜、呼吸麻醉管道、玻璃器皿、 口腔器械以及各种不耐温器械及管腔的干燥。
| 2 | 设备电源： 220V，45-65Hz，4.5-6.5kVA。
| 3 | 整机采用304优质不锈钢板材，采用双舱上下层设计，耐腐蚀、易清洁，隔热夹层，方形舱体，深度≥700mm;
| 4 | 干燥温度范围:40°C-90°C可调
| 5 | 开门方式：采用双开门设计，两个门不能同时打开，需实现双门互锁，完全满足污区 和洁区分开管理。双柜可同时或独立工作，显示屏可同时显示双舱的运行状态的各种信息。
| 6 | 多区控温： 采用 PID 多区加热控制模式， ≥6 路独立温控系统，温度精度 ±0.1℃ ，可对干燥舱及内部隔板进行独立控温，提高干燥效果，缩短干燥时间。
| 7 | 干燥方式： 采用低温真空干燥原理，通过反复抽真空并放气循环工作从而达 到快速干燥的目的。
| 8 | 处理能力： 单舱器械托盘≥2 层，每层并配置独立铝制器械筐，最大一次 可干燥 2～3 套硬式内窥镜。
| 9 | 干燥时间：表面器械干燥时间≤20 分钟，管腔器械干燥时间≤25 分钟。
| 10 | 控制程序：设备采用单片机控制系统，可预设6套默认程序，内置≥30种干燥组合模式，用户可根据干燥对象进行参数编辑调整。
| 11 | 记录装置：设备带有打印记录装置，能实时记录干燥过程中的各项物理参 数，符合院感的追溯管理要求。提供设备打印记录。
| 12 | 交互界面： 采用不低于800*480分辩率、≥ 7寸彩触摸屏作为人机交互界面，可实时显示舱壁温度、层板温度、舱内压力、干燥时间时参数。
| 13 | 门构造： 采用大尺寸钢化玻璃，可清晰观察舱内物品状态。
| 14 | 信息系统：设备预留追溯接口，可与质量管理追溯系统对接，将设备运行 各项数据进行追溯记录。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注