## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 单机版蒸汽清洗机 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 适用范围：适用于复杂的手术器械、腔镜器械和带有管腔等特殊形状和结构的器械的清洗机医疗器械的预处理。
| 2 | 工作原理：通过自加热功能，在压力舱中产生≥8bar高温水蒸汽，用热能及冲洗机械能，带走器械上的污渍，实现对器械的清洗。
| 3 | 材质要求：外罩采用SUS304不锈钢，板材厚度≥1mm；罐体材料为优质304不锈钢筒体，壁厚≥3mm。内胆、管路、喷嘴均采用304及以上等级不锈钢，耐腐蚀、易清洁、无重金属析出
| 4 | 加热水罐容积：≥3L；具有强度高、不变形，有利于罐体内温度均匀，提高性能的特点。
| 5 | 产气模式：根据设定的压力值自动控制加热系统的启动与切断：压力低于设定值时，加热管启动工作，达到设定值，立即切断加热系统，安全可靠。5-10秒出蒸汽。
| 6 | 蒸汽温度及保护：具备120°C-180°C可调，出口温度≥145℃。
| 7 | 蒸汽压力：蒸汽压力值为0-0.8Mpa（0-8bar），可调。安装电子器件感应，超过设备设置压力后，设备顶部的泄压阀自动开启，确保安全。
| 8 | 控制系统：用智能控制系统，一键式启动，启动后设备自动加热，产生蒸汽。
| 9 | 显示系统：采用红色高亮度 LED 显示机器工作压力（Bar），具有缺水指示灯及满水指示灯、加热状态指示灯等。
| 10 | 具备自动补水功能，实时动态缺水自动补水。
| 11 | 具备水位监测功能，采用 304 不锈钢材质双极探针，通过微电脑控制水位监测精确。
| 12 | 蒸汽手柄：选用优质铁氟龙材质，外表光亮美观，采用半圆弧过渡式设计，手感舒适，符合人性化设计。
| 13 | 安全要求：产品通过了EMC检测，提供电磁兼容检测报告。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注