## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 医用封口机 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 适用范围：适用于纸塑袋、特卫强袋等多种材质及适用于高温灭菌和低温等离子灭菌场景。
| 2 | 设备电源： 220V， ≥45Hz。
| 3 | 打印功能：内置打印机，可实现规范要求的包含但不限于灭菌日期、失效日期、锅号、锅次、操作人员、科室名称、物品名称、批次代码等9项参数打印
| 4 | 工作温度：电脑智能温度控制，温控精度±1%，工作温度50~250℃任意设置可调。
| 5 | 封口速度：≥10m/min
| 6 | 密封宽度：≥10mm
| 7 | 封口留边：0~40mm可调
| 8 | 高速升温设计：25℃~180℃升温时间≤40秒，高效节能，满足快节奏的工作需要；
| 9 | 辅助降温设计：配置有微电脑控制的降温系统，减少高温封口至低温封口温度调整时的等待时间；
| 10 | 安全性：封口温度恒温恒压，超过工作温度设定值范围±4℃，机器将会自动停止工作，确保封口温度、压力、时间三要素稳定一致，有效保证封口的质量和设备的安全
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注