## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 高频评估电灼仪 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、硬件参数
| 2 | 1.配备≥17寸的高清触屏，防污渍，防指纹，防眩光。
| 3 | 2.工作频率≥1MHz。
| 4 | 3.输入电压：220V、45-65Hz；输入功率：≥180VA。
| 5 | 4.输出功率范围：1-50W可调。
| 6 | 5.工作过程中，整机噪声≤70dB(A)。
| 7 | 二、软件参数：
| 8 | 1. 温度设定范围：30.0℃-55.0℃，步进 0.5℃-1℃。
| 9 | 2. 治疗时间:1-60分钟连续可调。
| 10 | 3. 设备具有全时智能控温平台，实时监测阻抗及温度变化，匹配自动能量精准输出。超温保护双重预警，温度超出45℃舒适区，系统自动提醒；而温度超出48℃安全区，系统强制停止。
| 11 | 4. 系统实施全流程AI预警，全方位守护治疗的安全，包括操作前、操作中、操作后的各项预警。
| 12 | 5. 系统具备患者信息档案管理模块，支持查看、回看患者治疗记录，分析结果。
| 13 | 6. 治疗启动，有脚踏开关模式和软件开关模式。
| 14 | 7. 连接不同的治疗手柄之后，系统界面可实时显示多项参数：输出功率（W）、设定温度（℃）、治疗时间（Min）、电极温度（℃）、剩余时间（Min）。
| 15 | 8. 治疗过程无中断，功率、温度等参数均可调节。
| 16 | 9. 治疗电极具有绑定患者功能，防止交叉感染。
| 17 | 10. 治疗过程中，所有电极具备实时温度监测。
| 18 | 11. 具有不同模式的音乐放松及指导、语音提示及音量调节功能。
| 19 | 12. 具有远程升级功能。
| 20 | 13. 设备具有盆底筛查功能评估和盆底训练功能。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注