## Sheet1
多导睡眠呼吸监测仪设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、多导睡眠呼吸监测仪
| 2 | 设备监测参数（34-52导），脑电2导（F3、A1）、眼电2导（EOG1、A2）、下颌肌电（EMG）2导、心电2导（ECG+、ECG-）、血氧饱和度（SPO2)、脉搏（PR)、脉搏波形、鼻气流（压力式）、鼾声（压力式）、胸式运动（RIP)、腹式运动（RIP)、胸/腹式运动（3D)、5体位（BP)、体动（BM)、MIC鼾声、语音记录、心率（HR)、心率变异性(HRV)、心肺耦合（CPC)、动态血压(收缩压、舒张压、平均压）、脉搏传导时间（PTT)、腿动（LEG)、模拟气流、呼吸努力度、时间日期、记录时长、剩余存储空间、电池电量、双指示灯、选配(1-16导)压力滴定、同步音频、同步视频。
| 3 | 共模抑制比 ≥80dB，输入阻抗≥10MΩ，采样频率≥2000HZ，实际存储率≥500HZ。
| 4 | 分析软件集成分级诊疗平台模块，实现数据远程传输功能。
| 5 | 主机便携式设计，记录盒小巧、轻便，重≤190g，可固定于呼吸带上使用。
| 6 | 电池可连续工作10小时以上。
| 7 | 既可用于传统的睡眠监测室进行床旁监测，也可用于移动式监测，两种方式下通道数相同，可满足不同的临床需求。
| 8 | 支持有线与无线（蓝牙、SD卡、WiFi）数据传输，无线WIFI组件为标配。
| 9 | 屏幕有年、月、日、时间显示，存储文件也是以年、月、日、时间格式自动生成数据文件夹，无需在监测前录入病例信息，方便查找核对数据文件，并有当次监测记录时长显示。
| 10 | 监测主机可通过蓝牙与iPad相连接实现信号的实时无线传输，实现了更加人性化的人机交互方式，可以避免受限于计算机、显示器等床旁设备；主机自带显示屏
| 11 | 彩色显示屏，显示脑电、心电、口鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、体位、体动、胸/腹运动等导联通道参数的数据信号接收情况及数据动态，方便医护人员及用户随时观察设备运行情况，确定设备佩戴是否正确。
| 12 | 睡眠软件符合最新的AASM标准，可实现睡眠呼吸监测，常规多导睡眠监测、睡眠科研等多层次应用。具备可将数据导入至其它软件平台进行数据分析，方便临床医务人员进行科研教学、数据收集、跨区域协作。
| 13 | 分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告，方便临床进行报告分析及制定治疗方案。
| 14 | 同时具备AHI和RDI（包括AHI、RERA和气流受限等不确定呼吸事件）指标。
| 15 | 高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、鼻气流、体位、腿动等）可自定义信号采样率并同屏显示，便于医生直观的进行睡眠分析。
| 16 | 可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率，帮助临床滤除噪声干扰，获取更加准确的信号，数据导联具有滤波增益调节功能。
| 17 | 可通过设置信号开始帧与结束帧自定义自动分析的范围，满足临床不同需求。
| 18 | 软件可以色标标记睡眠各期纺锤波Spindles，K复合波，Delta波，REM期的反相眼球运动等，医生可自由定义分析标准为医生进行睡眠分析提供帮助
| 19 | 专业PSG多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、微觉醒事件、周期性腿动、PTT、呼吸事件、心律失常、ST段、心率变异性、氧减事件、心血管事件、睡眠微结构、体位、鼾声事件等事件分析，可全面的掌握病人整晚夜间睡眠状况。 连续无创血压分析脉搏传导时间（PTT）、动态血压（收缩压、舒张压、平均压），记录睡眠过程中血压变化趋势，并可出具动态血压报告。
| 20 | 15 ECG专业心电分析功能，可完成心电数据统计及分析，包含QRS复合波的分类、心率失常的检测和分类、呼吸暂停和低通气发生时的心率失常事件统计、ST段和正常R-R间期趋势图、心率变异性分析等，可自定义设置心电事件分析包含：心动过速阈值、心动过缓阈值、宽复合波心电过速阈值、窄复合波心电过速阈值的参数，为临床全面准确分析心电事件提供重要依据。
| 21 | 可自定义标记事件标签及颜色，便于临床观察及分析
| 22 | 标配通过PSG软件进行远程全模式呼吸机压力滴定，并获取至少11个以上的呼吸机参数（CPAP、IPAP、EPAP、I SENSE、E SENSE、Rise Time、RR、E\I、Ti min/Ti max、VT、leak），方便临床制定治疗方案。
| 23 | 可帮助临床进行多发小睡实验（MSLT），并出具小睡报告，方便临床掌握病人夜间觉醒状态。
| 24 | 蓝牙实时显示所有参数，可以低血氧报警和低脉搏声光报警临床可及时获取病人在监测时的突发情况。
| 25 | 可自由定义患者报告，包括语言、样式、不同事件分析、趋势图组合等， 方便临床进行睡眠事件分析。
| 26 | 软件具有一键导出不同病例患者的各项监测生理指标至 Excel中，便于临床医务人员进行科研及其他数据收集操作，同时方便临床进行数据统计。具备将记录数据导出为EDF格式文件，可将数据导入至其它软件平台进行数据分析，方便临床医务人员进行科研教学、数据收集、跨区域协作。
| 27 | 二、睡眠呼吸初筛仪
| 28 | 设备监测参数（17-35 导）：血氧饱和度（SPO2)、脉搏（PR）、脉搏波形、鼻气流（压力式）、鼾声（压力式）、胸式运动（3D)-1、腹式运动（3D)-2、 5 体位（BP)、体动（BM)、 MIC 鼾声、语音记录、时间日期、记录时长、剩余存储空间、电池电量、双指示灯、选配(1-16 导)压力滴定、同步音频、同步视频、无线拓展通道等。
| 29 | 内置 16G/32G TF 存储卡 ，可连续记录 100 例以上患者数据的功能 ，并同时存储于内存卡中，可同时在分析软件中依次下载这 100 例患者数据进行分析。支持高速 USB 读取数据。显示屏有剩余存储空间（Free TFrom） ，提醒用户及时清理 TF 存储卡内存 ，避免因 TF 存储卡过满导致数据出现卡顿、分段 ，数据自动循环覆盖存储。
| 30 | 内置 4000mAh 可充电锂电池 ，环保便捷。屏幕上有电量显示 ，并且有低电量提示功能；
| 31 | 3.0 寸 TFT 彩色显示屏 ，显示口鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、体位、体动、胸/腹运动等导联通道参数的数据信号接收情况及数据动态 ，方便医护人员及用户随时观察设备运行情况 ，确定设备佩戴是否正确。
| 32 | 屏幕有年、月、 日、时间显示，存储文件也是以年、月、 日、时间格式自动生成数据文件夹，无需在监测前录入病例信息，方便查找核对数据文件，并有当次监测记录时长显示。
| 33 | 3D 陀螺仪技术采集胸腹运动情况 ，能精准捕捉胸腹运动细微变化情况 ，可同时监测用户胸/腹运动、体位、体动这几项参数 ，该技术具有灵敏度高，抗干扰能力强 ，对各种微小动作敏感度高等特点。
| 34 | 主机一体化设计 ，设备佩戴简单方便 ，无需通过任何模块、组件进行连接，血氧、气流等所有数据采集传感器直接与主机连接，降低设备后期使用过程中因各模块、组件损坏导致维修成本增加的风险，减少监测过程中数据断续和部分数据丢失的风险。
| 35 | 可支持任意品牌无创正压呼吸机进行压力滴定实验，并可与同品牌全模式滴定呼吸机进行远程压力滴定、远程呼吸机参数调节，滴定系统电脑端可实时显示滴定呼吸机的各项参数 ，包含工作模式、 呼吸压力、呼吸频率、吸呼比 I:E、漏气量、潮气量、分钟通气量等。（需选配呼吸机压力滴定组件）
| 36 | 无线数据遥测功能，通过内置蓝牙模块实现实时无线数据传输功能，具备无线实时数据观察和主机屏幕数据观察两种方式。并支持通过局域网功能搭建睡眠监测中心整体解决方案 ，还可以支持通过 4G/5G 远程数据助手功能搭建云平台 ，实现跨区域、跨城市、上下级、多学科联动开展睡眠医学工作，推动睡眠学科建设及科研教学项目的发展。
| 37 | MIC 鼾声和压力式气流鼾声同时监测，鼾声波形相互验证，有效杜绝鼾声记录数据失真。
| 38 | 语音记录功能（采样率 10kBps） ，软件端具备同步鼾声录音回放功能。
| 39 | 语音记录功能（采样率 10kBps） ，软件端具备同步鼾声录音回放功能。
| 40 | 配置金属鲁尔接头 ，经久耐用。
| 41 | 主机具备 Type-C 四合一接口 ，通过同一接口可以同时进行数据通讯传输、血氧连接、充电功能和设备升级 ，无需对设备进行拔卡读取数据。
| 42 | 实时在线记录时，可设定最低血氧饱和度的阈值，当实时监测过程中的血氧数值低于设定阈值时 ，中控室电脑端会发出声光提示。
| 43 | AI 智能电脑分析软件，内置成人、儿童分析功能，依据患者年龄自动识别对应不同人群进行数据分析。软件具备自动分析、手动分析功能 ，自动分析过后的数据依然可以手动修改。
| 44 | 报告样式可选择 PDF、Word、JPG 不同格式模版。全中文报告模版 ，具备多种监测报告模版供临床人员自主选择，如睡眠监测报告报告单、呼吸事件汇总表、血氧汇总表、压力滴定报表 ，支持报告模版自定义编辑修改。
| 45 | 具备数据管理功能，软件依据记录时间自动生成年、月、 日记录文件，方便历史数据查找。
| 46 | 软件具有一键导出不同病例患者的各项监测生理指标至 Excel 中，便于临床医务人员进行科研及其他数据收集操作 ，同时方便临床进行数据统计。
| 47 | 具备将记录数据导出为 EDF 格式文件 ，可将数据导入至其它软件平台进行数据分析 ，方便临床医务人员进行科研教学、数据收集、跨区域协作。
| 48 | 支持扩充同步高清音频、高清视频监测功能，一体化工作站台车设计，可任意移动至不同科室、不同房间进行同步音频、视频多导睡眠监测，方便查看患者监测期间睡眠状况及活动情况。（选配）
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注