## Sheet1
生物信息红外肝病治疗仪设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 生物信息脉搏传感器的频率响应范围：50次/分～120次/分，误差范围：≤5%。
| 2 | 光能发生器的红光波长范围不窄于760nm～650nm,红外光波长范围0.7μm～1.5μm。
| 3 | 光能发生器工作频率与心率同步：相位差＜5°。
| 4 | 具备全调制全功率、全调制半功率、半调制全功率、半调制半功率等功能。
| 5 | 时间设定范围:5min～90min可调。
| 6 | 光能发生器辐射强度：照射距离≥15cm。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注