## Sheet1
全自动内镜清洗消毒机设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 主要技术参数和性能要求：
| 2 | 主机宽度≤650毫米
| 3 | 消毒液储存箱容量≤12升
| 4 | 适酶储存箱容量≤2升
| 5 | 酒精储存箱容量≥2升
| 6 | 消毒液用量≤10升
| 7 | 整机外壳须钢板冲压喷塑和精准吸塑成型而成
| 8 | 适酶用量：可按照使用需求自行设置每次酶液喷出容量
| 9 | 酒精用量：可依用户要求装机时设置自动喷射内镜管道并吹干；具备自动与手动酒精干燥
| 10 | 配备排水装置：须采用电动阀排水，非泵强制排水的方式
| 11 | 内镜泄漏测试：全进口压力传感器，具备对内镜全程持续测漏监控功能，液晶触摸屏实时显示测漏压力（0.015-0.035Mpa），内窥镜的测试管进行测漏，当出现泄漏时应能听到报警信息及看到测漏失败提示并自动中断运行
| 12 | 洗消槽结构：岛式槽设计，全浸泡洗消
| 13 | 清洗槽体的设计:必须有循环冲洗溢出水口,避免进水失控溢出，且能流动和不断更新进水而使内镜洗消更洁净
| 14 | 自身消毒功能:自身管路消毒程序应确保对所有的腔体管道和水槽进行消毒，采用湿热消毒，湿热消毒的A0值至少达到 600
| 15 | 清洗消毒方式：镜子须全浸泡式循环清洗消毒，旋转喷淋清洗仅用于自身消毒程序使用
| 16 | 清洗槽盖的选材：全透明防爆钢化玻璃门
| 17 | 具有消毒次数记录：每完成一次清洗消毒流程，屏上有记录提示
| 18 | 使用戊二醛消毒液全程清洗消毒时间：戊二醛温度≥43℃时，消毒时间5分钟，全程10分钟；恒温≥23℃时，消毒时间10分钟,全程15分钟
| 19 | 使用邻苯二甲醛消毒液全程清洗消毒时间：设置消毒液温度为23℃时，邻苯二甲醛消毒液：全程10分钟
| 20 | 使用过氧乙酸消毒液全程清洗消毒时间：设置消毒液温度为23℃时，过氧乙酸消毒液：全程10分钟
| 21 | 彩色液晶显示屏可以在线显示消毒液的实时温度
| 22 | 消毒质量保证：在使用过程中，消毒剂、酶、酒精、清洗液不足和全程故障报警，机器无法启动并显示故障内容
| 23 | 消毒液添加、排放：自吸、自排
| 24 | 具有三种消毒模式：普通消毒，早消毒，晚消毒
| 25 | 内镜清洗器（包括初洗槽和干燥台）：
| 26 | 清洗槽和干燥台：产品要求：a) 采用数控精准注塑生产，每一个同规格的洗消槽大小偏差要≤1mm；b) 洗消槽的底部和转角处整体的高分子材料厚度要≥2.5mm；
| 27 | 材料：优质的高分子复合材料PMMA经多层复合一次压铸而成，表面附杜邦抗菌材料，平整光滑，无锋角接缝，耐酸碱腐蚀和磨损，容易清洁，对人体又无毒性；单个槽体可承受≥60kg的压力
| 28 | 功能特征：a) 洗消槽的正背面都要一样光滑，耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、寿命长对内镜无磨损；b) 槽为前高后低，防止泛水。
| 29 | 门板：采用进口铝合金和特殊晶钢玻璃制成。
| 30 | 功能支架：功能支架为优质304不锈钢，下柜悬空100mm设计,不形成台下卫生死角，便于清扫，符合院感要求,整机加背板高度为≤1400mm,支架底部安装有优质静音轮并且可移动。
| 31 | 专用空压机：功能特征：采用静音气泵，电压：AC220V，≥50Hz，电流≤5A，功率：≤550W，产气量≥75L/min(0.4Mpa)，最大产气压力≥0.8 Mpa，噪音＜58db。
| 32 | 中心气体处理器：气压调节范围：0～0.75Mpa。
| 33 | 高压水枪：枪体外壳采用PP材质模具一次成型，内部采用POM材料。压力:≥自来水标准水压0.3MPa（恒定，可调，由中心统一控制）流量≥5L/min。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注