## Sheet1
内镜清洗消毒工作站 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 1、整体设备符合GB 4793.1-2007要求，设备耐冲击和撞击符合GB 4793.1中规定要求。
| 2 | 生产厂家具有二类医疗器械注册证，符合国食药监械[2009]66号的要求。
| 3 | 内镜洗消主体耐腐蚀：由洗消槽、干燥台、柜体、背板四部分组成，采用进口优质的高分子复合材料PMMA经多层复合、一次压铸而成；单个槽体可承受≥60kg压力；可通过常用消毒剂：戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸、酸性氧化电位水及强碱性NaOH等化学溶液的耐腐蚀测试，持续浸泡720小时无可视变化。
| 4 | 内镜清洗槽设计规格：外槽尺寸长≤500mm，宽≤710mm，内槽净空尺寸长≥410mm，宽≥470m；豪华型旗舰版高度1900mm。干燥台长≥1100mm，宽710mm（可根据实际场地需求定制）
| 5 | 清洗消毒槽柜体：柜体框架采用 SUS304 不锈钢材质，底部放置PVC底板，可有效防止因潮湿或溅水而引起的变形现象发生。柜门采用彩色钢化玻璃,防水溅且不易破裂。
| 6 | 浸泡槽盖：采用高透明PVC防弹材料吸塑成形。配有双手柄，可清晰看到洗消、浸泡的状况。
| 7 | 高压水枪：主体采用优质304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。配八个(a混合型b深锥型c尖嘴型d硅胶盖口型e粗堵型f短锥型g花洒型h细堵口型)快接式喷嘴。
| 8 | 高压气枪：主体采用优质304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。配八个(a混合型b深锥型c尖嘴型d硅胶盖口型e粗堵型f短锥型g花洒型h细堵口型)快接式喷嘴。
| 9 | 不锈钢专用水龙头：主体采用USU304不锈钢材质，360度旋转式设计，表面镀烙防锈处理，抗磨损，耐酸碱，使用年限较长，不锈钢水龙头流量≥4.3L/min，流量均匀性≤ 3.0L/min。
| 10 | 医用无油空气压缩机：采用无油活塞式设计，储气量≥22L.主机产气量≥60L/min，噪音≤55分贝，调节范围0-0.8Mpa。
| 11 | 管路耐腐性：内镜清洗工作站中的相关管路、弯头、三通、直接等通过常用灭菌剂（邻苯二甲醛、过氧乙酸以及戊二醛）的耐腐性测试，持续浸泡≥486小时无可视变化。
| 12 | 多功能自动灌流器：采用液晶触摸屏，PLC控制，触摸屏尺寸≥97*56mm，各状态功能均有微电脑控制隐藏式设计，显示屏实时显示自动灌流状态。设定工作时间、剩余工作时间、工作模式（含注液、注气、注液+注气三种），一键式操作，采用原装进口快插接头。
| 13 | 全管道灌流器：配有可与主流品牌镜子的送水/送气管道，活检/吸引管道，水瓶插口相连接的接口组件。一次连接，无需再次拔插。
| 14 | 灌流器快接插头：配有与管道灌流器相匹配的快速接头，洗消过程中只需连接快速接头，无需将全管道灌流器拆卸，方便、快捷
| 15 | 手套盒/纱布盒：采用航空铝材质，各种不同的手套及纱布
| 16 | 0.01μm超滤除菌净水器：用于末洗程序，彻底阻隔残细菌、病毒。防止消毒后的内镜免受二次污染。处理量≥2T/H。
| 17 | 内镜储存柜：单门设计，柜门使用钢化玻璃，可直视镜内储存情况；柜内设计有内镜悬挂系统，全方位的定位内镜，可存放5条内镜及其附件；内置紫外线循环风空气净化；具有内胆设计，内胆使用PMMA材料，一体成型；具有温度、湿度显示,具有手动消毒和程控消毒模式，具有消毒累时记录；
| 18 | 具备二类医疗器械注册证、提供在有效期内的ISO9001质量管理体系证书等。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注