## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院医疗设备维保服务项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、宝石能谱CT（GE CT DISCOVERY 750）维保服务：
| 2 | 1、维修保修保养设备名称、规格型号：GE宝能谱石CT Discovery HD750。
| 3 | ▲2、服务内容：GE宝石能谱CT Discovery HD750整机保修含人工、CT所有配件、高压注射器、心电监护仪及CT第三方配套医疗设备。
| 4 | 3、服务要求：
| 5 | 3.1 服务期内，接到医院故障2小时内做出响应，工程师在24小时内到达现场（包括节假日）。
| 6 | ▲3.2 服务机构须能合法获得使用在有效期内的原厂故障诊断软件及诊断Service Key,并保证不违反国家有关知识产权的法律规定，投标文件中提供有效声明函证明文件。
| 7 | ▲3.3服务机构须配备CT设备原厂服务工程师2名，2名服务工程师均须获得CT设备原厂培训认证的有效期内技术资质证明，须提供原厂资质证书复印件。
| 8 | 3.4 服务期内，对CT设备每年提供4次定期维护、保养，计划性定期的维修服务检测包括（但不限于）设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。
| 9 | 3.5 定期维护服务间隔进行，具体内容包括（但不限于）： （1）系统基本情况检查； （2）图像质量检查； （3）球管使用情况检查； （4）重建系统检查； （5）滑环通讯检查； （6）软件（保证功能软件为最新版本）。定期更换易损耗件，并提供书面保养报告及整机质量评估报告。保证开机率≥95%以上。
| 10 | ▲3.6 所更换的备件必须是原厂认证合格的零配件,满足设备运行要求,不会给设备带来危害且备件来源合法。
| 11 | 3.7 服务机构提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本，投标人须对此进行承诺。
| 12 | 3.8 服务期内，服务商提供的全新球管必须提供其相关的海关报关手续，证明其为全新原装球管。
| 13 | ▲3.9服务机构针对GE宝石CT Discovery HD750应完整准确提供球管性能说明书证明，符合原厂设计参数、技术规格要求详见下表： 响应文件中提供报价型号球管的原版技术白皮书复印件（DATA SHEET），且技术白皮书参数均响应以下技术要求： 3.9.1球管阳极热容量：8.0 MHU； 3.9.2球管焦点设计：单灯丝动态变焦设计，球管焦点大小会随着人体组织的不同，自动变焦； 3.9.3焦点尺寸： （1）小焦点Small Focal Spot (680 max mA) 1.0 x 0.7mm per IEC 60336/2005 0.7 x 0.9mm traditional (Reference Only)； （2）大焦点Large Focal Spot (835 max mA) 1.6 x 1.2mm per IEC 60336/2005 1.2x1.3mm traditional (Reference Only) GSI Focal Spot (890maxmA)[GSIScanningonly] 2.0 x 1.2mm per IEC 60336/2005 1.6 x 1.3mm traditional (Reference Only)； 3.9.4焦点功率要求最大≥100KW，且无时间限制； 3.9.5提供以DATASHEET（技术白皮书）为准的单层扫描时毫安输出参数（120KV时）：120KV，5秒单层扫描时，球管最大电流输出≥835mA； 3.9.6提供以DATASHEET（技术白皮书）为准的CT多层扫描时毫安输出参数（120KV时）； 3.9.7球管最大电压≥140KV； 3.9.8阳极靶面角度：7度； 3.9.9球管高压发生器：采用高低压瞬切技术设计以实现系统在0.5毫秒内进行一次80kVp和140kVp的高低压切换； 3.9.10球管持续散热能力≥5.1 kW； 3.9.11最大阳极散热能力〉2100KHU/Min； 3.9.12球管重量：约107KG。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 |  | 产品参数 | 备注
1
2
3
4
5