## Sheet1
射波刀系统Cyberknife（型号：G3）维保修服务项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | ▲维保设备品牌型号：射波刀系统CyberKnife（G3）一台
| 2 | ▲维保范围：射波刀整机及设备间、治疗室空调全保含定期保养、备件、工时、技术支持、故障响应时间以及开机率保障；其他第三方的产品除外（如打片机、高压注射器、阅片工作站、叫号系统等）。
| 3 | ▲保修的备件免费维修更换，更换的不良品由供应商负责处理，备件必须是原厂零部件并保证整机匹配性。
| 4 | ▲服务响应时间：设备发生故障时，接到采购方第一次故障报修，中标供应商必须立即响应，提供电话技术支持。如电话解决不了设备故障，中标人必须在 24小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。
| 5 | ▲开机率：保修期内，开机率保证≥95%（按一年365天计算，即每年因故障维修累计停机时间不超过18.5天），每年计算一次，如果此开机率由于中标供应商的原因未能达到，对于开机率低于95%的每一个百分点，合同期限将相应延长7个日历日；非中标供应商原因造成停机的停机时间不计算入内。
| 6 | ●中标供应商必须具备本型号射波刀的维保能力，提供本型号射波刀维修资质证明。
| 7 | ●中标供应商需具备本型号射波刀原厂维修培训证书的工程师 2名以上。
| 8 | ●质量保证：保修期内，中标供应商必须保证机器的运行质量及图像质量达到厂家标准，中标供应商须每年进行影像板 6D 校准检测1次并提供检测报告。保修范围外的系统部件导致的质量不达标除外。
| 9 | ▲中标供应商需提供驻场工程师。
| 10 | ●中标供应商的驻场工程师需具有本型号射波刀原厂培训证书。
| 11 | 预防性保养：保修期内，中标供应商应按规范实施对设备的常规保养，每季度应派出工程师对设备系统进行维护保养（每年维护保养次数不能少于4次），每次进行维保工作均应出具正规维保工作报告并由双方相关人员进行签字确认。中标供应商在预期保养时间之前一周内通知采购方工作人员保养时间。
| 12 | 安全检查：中标供应商须每年4次安全检查，包含机械安全、电气安全检查，每次安全检查工作后出示安全检查报告。
| 13 | 工时：保修期内，中标供应商免收维修机器产生的工时费、节假日加班费，派工次数不限，享受优先派工。
| 14 | 技术支持：保修期内，中标供应商工程师须7×24小时在线技术支持，节假日不休，提供全国范围内电话服务，提供微信、传真、电子邮件等联络方式，全力配合采购方开展工作。
| 15 | 备件：保修期内，包含机器维修所需备件（含球管、平板探测器）。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注
备注：打“▲”的为主要技术条款要求，必须满足，否则为不实质性响应招标文件要求，评审时响应文件将被作为无效文件处理；打“●”的为重要技术条款要求，不满足将导致扣分。