## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 64排128层螺旋CT系统 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 扫描架孔径：≥70cm。
| 2 | 探测器物理排列：≥64排。
| 3 | 高压发生器功率（非等效）：≥72kW。
| 4 | 球管阳极物理热容量（非等效）：≥7.0MHU。
| 5 | 最低管电压：≤80kV。
| 6 | 机架旋转速度：≤0.35s/圈。
| 7 | 最长连续扫描时间：≥110秒。
| 8 | 最薄采集层厚：≤0.625mm。
| 9 | 探测器Z轴覆盖宽度：≥40 mm。
| 10 | 具备2套CT操作系统，可在主机操控台进行CT扫描操作，也可在扫描床通过机架触控面板进行CT扫描操作，可在扫描床旁进行患者体位、扫描协议选择等操作。
| 11 | X-Y轴空间分辨率：≥16LP/cm@0%MTF，密度分辨率：≤4mm@0.3%。
| 12 | 超高图像重建矩阵：≥1024X1024。
| 13 | 具备70kVp低剂量成像。
| 14 | 具备深度学习算法。
| 15 | 具备高级金属伪影去除平台，提供最新最先进的去金属伪影技术。
| 16 | 具备心电门控扫描系统（含心脏门控装置）。
| 17 | 主机、图像后处理工作站具备常用图像后处理技术（MPR、MIP、MinIP、VRT）。
| 18 | 支持图像多期像融合功能。
| 19 | 具备一体化心电门控。
| 20 | 具备智慧工作流。
| 21 | 提供原厂工作站一台。
| 22 | 提供高压注射器一台。
| 23 | 整机质保不少于五年。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注