## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 运动心肺功能测试系统 设备参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 产品用途：心肺运动功能模块用于对 6 岁以上的人群进行心肺功能测试，该模块与 12 导联心电测试仪、血压监测仪，脉搏血氧仪联合使用；常规肺通气功能模块用于 4 岁及以上可配合的患者进行肺功能（包含肺活量、用力肺活量和最大通气量）测试；呼吸压力功能模块用于4岁及以上可配合的患者呼吸压力参数测试（口腔最大吸气压力和口腔最大呼气压力）。
| 2 | 心肺运动可测量参数：VO2、VCO2、RER、VE、EqO2、EqCO2、PETO2、PETCO2、CHO、FAT、PROT、EE、VT、MET、BR、BF、AT、VT2、VT1、VO2/KG、VTex、dO2/dw、VD/VT、EELV、SPO2、HR、O2/HR、HRR、Qtc、SVc、Psys、Pdia、Load等
| 3 | 心肺运动测试模块，流量传感器：涡轮流量传感器，可拆卸涡轮转子，配套发货不少于2个，供用户替换试用
| 4 | 呼吸压力模块，可测量参数：MIP、MEP、P0.1、P0.1MAX，此模块跟心肺运动测试系统为同一厂家。
| 5 | 心肺运动评估软件的评估报告自动根据心肺运动测试参数，得出运动能力评估、心血管功能评估、通气灌注评估；根据9宫图自动得出运动中氧脉搏O₂pulse、VO₂/WR、PETCO₂(mmHg)、运动中SPO₂曲线趋势，减少人工看9宫图曲线与分析解析指标时间。
| 6 | 心肺运动评估软件可以评估综合结论能够对整体运动功能、标准心电运动负荷试验阳性、肺功能、心脏神经调控自动判读，自动能够根据临床诊断手工或自动评估出9个及以上疾病危险分层，适应临床评估需求。同时可自动抓取运动测试参数，得出有氧运动处方。
| 7 | 心肺运动评估软件数据采集:可同时对接5套心肺运动测试软件 ；也支持数据接口与PDF报告读取两种方式实时采集数据。
| 8 | 心电模块采用标准12导有线心电采集盒，同步心电采集，可支持3/6/9导联采集模式。
| 9 | 标配12导静态心电采集及分析功能，一机两用节省成本，另外支持升级18导静态心电采集及分析
| 10 | 心肺康复管理系统支持运动后全览图回顾，总览整个运动过程中患者全部心电波形，快速定位并分析异常波形，用户可根据需要留图打印
| 11 | 支持运动后全览图回顾，总览整个运动过程中患者全部心电波形，快速定位并分析异常波形，用户可根据需要留图打印
| 12 | 至少配置运动心肺测试面罩8个、采样管8条、运动血压袖套3副
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写）