## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 人工心肺机系统 设备参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、体外循环机
| 2 | （一）基本功能：
| 3 | 1、人工心肺机用于成人、小儿、新生儿各种简单或复杂的心脏直视手术，替代心脏泵血功能。
| 4 | 2、中文显示和中文操作系统。
| 5 | （二）底座：
| 6 | 1、移动4泵位底座，具有可移动的桅杆，各泵头之间可任意交换位置。
| 7 | 2、具有后备供电，可供机器工作至少90分钟，并能根据机器的负荷状态，动态显示剩余工作时间。
| 8 | （三）血泵：
| 9 | 1、具有3台单头泵，1台双头泵，1台悬挂单头泵。
| 10 | 2、转速范围：0-250转/分钟，转速精度：≤1RPM，单头泵流量范围：≥10 LPM，双头泵流量范围：≥1.5 LPM。
| 11 | 3、具有马蹄形泵头，减少对红细胞的破坏。
| 12 | 4、具有开盖保护功能：泵头盖开启后即保护性停泵，但同时具有开盖保护忽略功能，方便了灌注师在预充时的排气操作。
| 13 | 5、具有超速保护功能，当转速超过一定转速，泵头自动停止转动。
| 14 | 6、具备开机自检保护系统。
| 15 | 7、泵头旋钮：编码器旋钮，具有粗调和微调双速调节功能。
| 16 | （四）监测模块
| 17 | 1、人工心肺机具有监测模块，可声/光报警。
| 18 | 2、具备≥2路压力监测。压力通过泵压设定可对监测泵头进行减速或停泵控制。监测范围（mmHg）：为≥-200—+800。
| 19 | 3、液平面监测：可监测膜肺液平面，设置有监控点、停泵点的双控制点：
| 20 | a、在液平面在监控点、停泵点之间时：泵速调整、下降，但不停泵。
| 21 | b、当液平面下降到停泵点时，控制泵停泵。
| 22 | c、当液平面恢复到安全水平时，机器自动恢复流量的功能。
| 23 | 4、气泡监测：可报警并控制主泵停泵。
| 24 | 5、温度监测器具备能测≥3种相关的温度，并能设置温度的上限和下限，显示范围：0℃-50℃。
| 25 | 6、时间监测：配备定时器/时间监测组件≥3路。
| 26 | 7、心肌液保护灌注控制：可记录停搏液当前灌注量和总灌注量，具有压力、时间和容量控制。
| 27 | （五）连续血氧监测
| 28 | 1、适用于对心肺旁路循环管路中的血液进行相关参数的连续监测。
| 29 | 2、彩色液晶触控显示屏,操控便捷。
| 30 | 3、动脉氧饱和度sa02:20%-100%。静脉氧饱和度sv02:20%-100%。
| 31 | 4、无需破坏循环管路即可对循环血流的氧饱和度及红细胞压积进行连续监测。
| 32 | （六）空氧混合器
| 33 | 1、可精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，带氧气及空气管道。
| 34 | （七）变温水箱
| 35 | 1、 ≥2路水箱，可供氧合器、变温毯使用。
| 36 | 2、水箱容量：≥12L。温度范围：≥2-41℃，循环水流量≥18L。
| 37 | （八）配置需求
| 38 | 1、移动式四泵位底座 1台
| 39 | 2、滚压式单头泵3台
| 40 | 3、滚压式双头泵1台
| 41 | 4、滚压式悬挂泵1台
| 42 | 5、手摇柄 3个
| 43 | 6、压力监测模块1套
| 44 | 7、气泡监测模块1套
| 45 | 8、温度监测模块1套
| 46 | 9、时间监测模块1套
| 47 | 10、液平面监测模块1套
| 48 | 11、液平面监测贴片100片
| 49 | 12、心肌保护液灌注控制模块1套
| 50 | 13、连续血氧监测设备/功能 1套
| 51 | 14、空氧混合器1台
| 52 | 15、变温水箱1台
| 53 | 二、体外心肺支持辅助设备
| 54 | （一）设备用途：适用于急性呼吸衰竭或急性心肺功能衰竭、其他治疗方法难以控制并有可预见的病情持续恶化或死亡风险的患者提供生命支持；
| 55 | （二）设备性能要求：
| 56 | 2.1 主机一体化触摸屏设计，设备接口（USB端口、电源插座等电位连接柱、主泵驱动器接口、紧急泵驱动器接口、流量传感器接口、流量气泡传感器接口）
| 57 | 2.2 主机具备有紧急模式，如主机故障可切换备用系统，维持机器正常运转
| 58 | 2.3 模式要求：2种模式及以上
| 59 | 2.4 配备内置电池，电池可拆卸，可反复充电
| 60 | 2.5具备开机自检、实时自检及错误诊断功能
| 61 | 2.6 ECMO主机重量轻巧，便于转运和急救
| 62 | （三）配置要求：
| 63 | ECMO主机1套，离心泵和紧急离心泵1套，空氧混合器1个，ECMO水箱1套，ECMO台车1套
| 64 | 三、负压辅助静脉引流控制器
| 65 | （一）用途：用于在体外循环负压辅助静脉引流时，调节和控制密闭静脉贮血器内的负压
| 66 | （二）技术参数要求：
| 67 | 2.1、可精确调节和控制密闭静脉贮血器内的负压。
| 68 | 2.2、内部集成安全装置，提供独立安全保护，负压安全阀在≤-100mmHg范围内释放，防止出现异常情况。
| 69 | （三）配置要求：
| 70 | 3.1负压辅助静脉引流控制器主机 1台
| 71 | 3.2配套管路 2套
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写）